检验中心全自动凝血分析系统技术参数
1.1★检测原理：≥3种，须提供凝固法、发色底物法、免疫比浊法等三种检测方法。凝固法须采用磁珠法检测系统，排除黄疸、乳糜/脂血、溶血（HIL）等干扰。

1.2单机检测速度：单台全自动凝血分析仪检测凝血四项（PT、APTT、TT、Fib）速度单项均 ≥ 380测试/小时

1.3 进样方式：须可装载普通凝血管、儿童管、微量管等多种规格的样本管，要求样本架进样、连续进样。
1.4★单机样本装载量：同时在线样本数量＞200个，检测完毕样本可在机存储，便于快速复测及增加检测项目。
1.5样本条码智能管理：采用旋转式条码扫描，样本随意放置，提高扫描效率，具备样本信息自动识别功能。

1.6 ★单机急诊样本位数量：具备专用急诊通道，急诊样本位≥30个。急诊样本可随时插入，且任意在机样本可随时设置为急诊样本。
1.7 ★单机试剂位数量：冷藏试剂位≥60个，具备微量模式和搅拌功能。
1.8 检测项目：至少可检测PT、APTT、TT、Fib、D-二聚体、FDP、 AT-III，具备仪器同品牌原厂配套试剂，具备NMPA认证。
1.9 特殊检测项目：至少可检测蛋白C、蛋白S、狼疮抗凝物，外源性凝血因子：II、V、VII、X，内源性凝血因子：VIII、IX、XI、XII、vWF、抗Xa、纤溶酶原等，具备仪器同品牌原厂配套试剂，具备NMPA认证。
1.10 ★定标系统：具备预定标和自定标2种定标模式；对同一项目，仪器可同时保存≥2条定标曲线。

1.11 ★单机反应杯装载量：单次装载≥1000个，1次测试只消耗1个反应杯。

1.12 D-二聚体检测可提供用于VTE排除诊断的多中心临床验证证明材料，需符合行标要求，需满足多中心、三个月随访、影像学确诊等要求。
1.13★国家卫健委临检中心室间质评（EQA）分组中同品牌同型号仪器的实验室家数≥480家，参加的EQA项目至少包含PT、APTT、TT、Fib、D-二聚体、FDP、凝血因子（II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII）、抗Xa、vWF、蛋白C、蛋白S 、AT-III等。

1.14单机可拓展入全自动凝血流水线，可与多种实验室自动化系统兼容。
1.15售后保障：装机免费提供装机调试和性能验证试剂并免费培训人员至熟练操作。质保期3年，质保期满后终身提供售后保障。合肥需设有售后保障点，接到仪器故障电话30分钟内必须回复，科室解决不了的故障24小时内必须上门解决故障。免费提供质保期内的上门维保，包括更换耗材配件等的工时和人工费。

1.16外接工作站需要配备优质电脑（须符合i514代以上，16GB运存以上，512GB NVME以上，显示器24英寸，1080P以上）+工作站软件为中文操作系统，图形化操作界面+激光打印机（HP LaserJetPro P1106plus）。

1.17机器配备UPS，UPS需要能对整机不间断供电≥1小时。

1.18数据传输：LIS双向通讯和RS232C标准接口，LIS或HIS等系统接口费用由投标人承担，包含在投标报价中。

1.19须配备纯水机，制水量≥40L，以满足仪器需求。
