
12道心电图机参数

采集方式：12导联同步采集、同步打印

频率响应：0.01Hz～410Hz
显示屏：9英寸彩色液晶触摸屏，屏幕倾斜角度设计，背景网格显示
★用户访问控制：心电图机启动运行分为一般模式和安全模式，在“安全模式”下，用户须输入注册的用户名和密码启动设备
检查类型：常规心电图和体检心电图2种类型

显示方式：具有心电波形同屏显示和分屏显示
★共模抑制比:>144dB，滤波开启）；≥123dB（交流滤波关闭）

★采样率:120000Hz/秒/通道 
★耐极化电压：±1300mV
灵敏度:0.625、1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10mm/mv、自动增益
信息输入方式：支持触摸操作、手写输入、标准全键盘、条码扫描

数据存储：内部存储5000份病例，支持SD卡和U盘

支持心向量分析，起搏分析
支持HRV波形采集
具有导联脱落人体指示图，可直观提示脱落导联，方便医生操作
支持实时采样、触发采样、周期采样模式
支持心律失常检测自动延时打印报告
支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告
记录纸规格：210mm宽折叠纸

可外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告
交流:100-240V 50Hz，直流:内置可充电锂电池，可连续工作时长≥6h
★为保证仪器稳定安全工作，产品需采用外置电源适配器，谨防电击/过载危险

内置隐藏提手，方便医护人员携带下病房检查
★仪器使用年限10年

