| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童整合运动训练室 | 套 | 1 |
| 2 | 训练滑梯 | 台 | 1 |
| 3 | 钻滚筒 | 个 | 1 |
| 4 | 儿童沙袋 | 套 | 1 |
| 5 | 儿童蹦跳器 | 件 | 1 |
| 6 | 踩踏石 | 组 | 1 |
| 7 | 按摩大龙球 | 个 | 1 |
| 8 | 拉环羊角球46cm | 个 | 1 |
| 9 | 巴氏球 | 个 | 2 |
| 10 | 蜗牛平衡板 | 个 | 1 |
| 11 | 圆形滑车 | 个 | 1 |
| 12 | 摇滚翘翘板 | 个 | 1 |
| 13 | 平衡踩踏车 | 个 | 1 |
| 14 | 跳袋 | 个 | 1 |
| 15 | 圆形转转台 | 个 | 1 |
| 16 | 训练浪桥 | 套 | 1 |
| 17 | 儿童型悬吊康复工作站 | 套 | 1 |
| 18 | 上下肢运动康复训练器 | 台 | 1 |
| 19 | 髋关节持续被动活动仪 | 台 | 2 |
| 20 | 痉挛肌低频治疗仪 | 台 | 1 |
| 21 | 中频治疗仪 | 台 | 2 |
| 22 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 台 | 1 |
| 23 | 按摩床 | 张 | 2 |
| 24 | 经颅磁治疗仪 | 台 | 1 |
| 25 | 肌兴奋治疗仪 | 台 | 1 |
| 26 | 便携式生物反馈仪 | 台 | 1 |
| 27 | 语言功能检测处理系统 | 套 | 1 |
| 28 | 吞咽神经和肌肉刺激仪 | 台 | 1 |
| 29 | 儿童认知能力测试与训练仪 | 套 | 1 |
| 30 | 言语训练卡（黑卡，白卡，红卡，金卡） | 套 | 2 |
| 31 | 触觉类教具 | 套 | 2 |
| 32 | 视觉类教具 | 套 | 2 |
| 33 | 口部构音运动训练器 | 套 | 1 |
| 34 | 听觉功能评估与训练卡片 | 套 | 1 |
| 35 | 语言能力评估训练卡片 | 套 | 1 |
| 36 | 言语功能评估训练卡片 | 套 | 1 |
| 37 | 社会行为干预卡片 | 套 | 1 |
| 38 | 心理障碍干预卡片 | 套 | 1 |
| 39 | 角度尺 | 套 | 1 |
| 40 | 背力计 | 只 | 1 |
| 41 | 握力计 | 只 | 1 |
| 42 | 秒表 | 只 | 1 |
| 43 | 万步计 | 只 | 1 |
| 44 | 多功能关节活动测量表 | 只 | 1 |
| 45 | 简易上肢功能评价器 | 套 | 1 |
| 46 | 儿童自闭症评估系统 | 台 | 1 |
| 47 | 围度尺 | 只 | 1 |
| 48 | 比内智力评估系统 | 台 | 1 |
| 49 | 构音障碍评估系统 | 台 | 1 |
| 50 | s-s言语评估系统 | 台 | 1 |
| 51 | 发育商评估系统 | 台 | 1 |
| 52 | 韦氏评估系统 | 台 | 1 |

参数需求：

- 儿童整合运动训练室

技术参数：

一、主要技术指标和参数

1) 框架外形尺寸（长×宽×高）：≥4100mm×4500mm×2500mm

2）横梁天轨长度：≥3800mm

3）立柱导轨长度：1800mm

4）单条滑轨安全工作载荷：≥100KG

5）可选安全组件工作载荷：≥100KG

二、产品组成

1) 豆袋：通过强力绷带悬吊在顶部滑块上主要训练儿童的协作和感知能力

2) 蹦跳袋：篷布总体外轮廓尺寸4m×4m，弹力床区域2.5m×2.5m，四条导索分别固定于四根立柱滑块上，滑块位置通过止动销锁定，拉动分度销可调滑块位置。因此碰跳袋水平放置时，通过调节滑块位置，即可实现碰跳床的高度调整：其次，也可通过将四个立柱上的滑块两两置于不同高度，即可实现碰跳床倾斜角度，儿童可以在斜坡上攀爬及滑行。提高儿童对触觉压力感的反馈，以及自身对本体的感知能力，同时可以强有力的刺激前庭感觉

3) 攀爬网：网索为优质涤纶绳编制而成。促进儿童平衡系统（位置、力量和运动感觉）感知能力，保证四肢得到充分的锻炼

4) 站立秋千：15mm桦木夹板，两侧发泡材料衬垫，外覆优质涤纶面料。儿童平衡性改善训练

5) 攀爬墙：宽≥2m、高≥2.5m，实木多层板，桦木纹实木贴面。攀爬训练，指关节腕关节及身体协调性训练

6) 滑杆：长≥2.50m，直径≥32mm钢管，表面喷塑。提高儿童耐力及全身协调训练

7) 滑梯肋木：木质爬梯，可竖直放置，也可倾斜成任意角度，通过调整把手。可用于攀爬训练，又可做倾斜做平衡训练

8) 秋千滚筒：外覆优质涤纶面料，内嵌软性材料，骨架有木材及钢板组成，结构加固可靠，，双点悬挂，四条强力绷带。儿童可进行滚动、平衡爬行训练及穿越训练，改善前庭感觉、平衡性训练等

9) 吊拉器：高强度环保塑料，可360°旋转。通过身体摆动实现位置的跨越，促进儿童上肢肌肉发育及毅力的训练，可与爬杆配合使用

10) 压力滚筒：滚筒由胶合板、发泡材料、滚筒支撑架、优质皮革组成，回转自由灵活。儿童从外侧穿过，随着滚筒的转动到另一侧，同时上滚筒有滚压作用，提高儿童自身对本体感觉感知及协调运动能力的训练

11) 单座秋千：外覆优质涤纶面料，内部填充聚酯纤维，单点、双点悬挂可选。密集运动感知训练、促进肌肉发育和体力消耗，可用于发泄放松训练

12) 拳打器：外覆优质涤纶面料，内部填充软型材料。可用于发泄放松训练

13) 摇摇筒：1个旋转接头，直径60cm、厚12cm桦木胶合板，用强力绷带悬吊，CORDURA面料。可旋转、升降，在高强度的平衡性训练中促进儿童视觉感知"

二、训练滑梯

- 技术参数

- 一、产品组成

- 由滑车、滑坡、平台、阶梯、儿童保护头盔组成。

- 二、主要技术指标和参数：

- 1）外形尺寸（长×宽×高）：≥3330mm×895mm×580mm

- 2）滑车额定承载：≥800N

- 3）滑梯额定承载：≥1200N"

三、钻滚筒

技术参数：：

≥外形尺寸(外径×长度)：Φ612mm×762mm"

四、儿童沙袋

技术参数：

1)外形尺寸（长×宽×高）：≥668mm×415mm×750mm（不含沙袋）

2)沙袋质量及数量：0.2kg/2个、0.4kg/2个、0.6kg/2个、0.8kg/2个、1.0kg/2个、1.2kg/2个，共12个"

五、儿童蹦跳器

技术参数：

1)外形尺寸（直径×高）：≥Φ915mm×230mm"

六、踩踏石

技术参数：

1)外形尺寸（长×宽×高）：≥160mm×110mm×620mm"

七、按摩大龙球

技术参数：

1)外形尺寸（直径）：≥Φ740mm

八、拉环羊角球46cm

技术参数：

1)外形尺寸（直径）：≥Φ460mm

九、巴氏球

技术参数：

外形尺寸（直径）：≥Φ740mm

十、蜗牛平衡板

技术参数：

1)外形尺寸（直径）：≥Φ540mm

十一、圆形滑车

技术参数：

外形尺寸（直径×高）：≥460mm*100mm

十二、摇滚翘翘板

技术参数：

外形尺寸（长×宽×高）：≥550mm×230mm×140mm

十三、平衡踩踏车

技术参数：

1）外形尺寸（长×宽×高）：≥400mm×350mm×570mm

2）踏板长度≥350mm

3）扶手高度≥450mm

4）扶手可拆卸

5）额定载荷：≥50kg"

十四、跳袋

技术参数：

外形尺寸（直径×高度）：≥Φ500mm×950mm"

十五、圆形转转台

技术参数：

外形尺寸（长×宽×高）：≥520mm×460mm×235mm"

十六、训练浪桥

技术参数：：

外形尺寸（长×宽×高）：≥1270mm×870mm×1180mm

十七、儿童型悬吊康复工作站

技术参数：

1) 康复训练器：每个内置2组锁绳装置以及2条5米辅助挂绳带不锈钢弹力钩扣；承重200公斤；

2) 握带：尺寸 320mm*220mm*3mm，承重200kg

3) 安装底座：金属材质，承重250kg

4) 早期刺激摆动装置：

a) 大平板：850mm*800mm*14mm，带金属扣环，承重50kg

b) 保护带：保护治疗师用

c) 双钩绳：红绳2根（两边均为锁扣）长1500mm。拉力300kg

d) 绳夹：紧固握带使用

5) 支撑摆动装置：

a) 小平板：635mm*380mm*14mm.带金属扣环，最大承重50kg

b) 握杆：握杆底部带调节螺丝

c) 绳夹：紧固握带使用

d) 双钩绳：红绳2根，长1500mm，拉力300kg

6) 吊袋：1120mm*1100mm

7) 连接棒：45mm*1100mm

8) 大木船：

a）木船主体：1400mm*650mm*115mm，船面四个角安装连接扣环。底部由钢条支撑，最大承重100kg

b）双钩绳：红绳2根（两边均为锁扣）长1500mm。拉力300kg

9) 平衡凳：1420mm*600mm*140mm，带医用脚轮。可与木塔搭配使用。

10) 木塔：375mm*183mm*530mm，底部带调节螺丝。

11) 绳梯：

a) 小木棒：30mm*370mm

b) 大木棒：45mm*1100mm

c) 整体尺寸：1100mm*2500mm

12) 坐板：375mm*300mm*45mm 承重20kg

13) 悬吊棒：45mm*1100mm

14) 平衡长棒：1400mm*45mm

15) 悬吊鞋：175mm*95mm*25mm

16) 辅助挂绳（红300mm）：长300mm，承重50kg

17) 辅助挂绳（红600mm）：长600mm，承重150kg

18) 红色弹力挂绳：长60cm、带有滑锁装置及金属弹力钩，承重50公斤条

拉伸范围（％）30  50  100     150

阻力（公斤） 7.0  9.0  15.0   21.0

19) 黑色弹力挂绳：长60cm、带有滑锁装置及金属弹力钩，承重50公斤条

拉伸范围（％）30  50  100   150

阻力（公斤） 5.5  6.0  8.0  10.8

- 上下肢运动康复训练器

技术参数：

1.外形尺寸（长×宽×高，上肢曲柄转至下肢训练同侧，并降至最低位置下测量）：≤625mm×610mm×975mm

2.具有≥8寸液晶触摸显示屏。

3.上肢训练速度设置范围：≥0～60r/min；下肢训练速度设置范围：≥0～60r/min

★4.训练时间设置范围：≥1～200min

5.换向时间设置范围：≥1～30min，训练过程中可以实时换向。

6.运动阻力调节级别：≥21级（逐级增大)

7.电机动力级别：至少分为高、中、低三级

8.上肢曲柄高度调节距离：≥80mm

9.上肢曲柄前后调节距离：≥80mm

10.小腿支架高度调节距离：≥60mm

11.扶手高度调节距离：≥80mm

12.扶手前后调节距离：≥60mm

13.上肢训练总成水平旋转范围：≥0～180°；上肢训练总成垂直旋转范围：≥0～90°

14.液晶触摸屏水平旋转范围：≥0～180°

15.具有应急保护功能

16.具有声控保护功能：患者大喊“啊”机器立刻停止运行，可软件选择开启或关闭。

17.具有磁控保护功能：硬件磁片控制机器运行，可软件选择开启或关闭。

18.具有语音提示功能：可选择开启或关闭。

19.具有痉挛保护功能：痉挛等级至少分为高、中、低三级

20.具有轮椅固定钩，可固定轮椅防止滑脱。

21.功能选择：≥3种，至少具有上肢垂直训练、上肢水平训练、下肢训练。

22.训练模式：≥4种至少具有主被动模式、被动模式、主动模式、助力模式等

23.至少具有2种对称性显示方式包括柱状图和数值百分比显示

24.具有训练结果数据统计功能

25.手柄：≥2种手柄，至少包含直手柄、拐臂手柄。

26.由液晶触摸屏、磁控、上肢训练总成、扶手、旋钮、小腿支架、下肢训练总成、轮椅固定钩、底座总成、前轮组成。

十九、髋关节持续被动活动仪

技术参数：

1.工作参数

1.1电击保护种类：II类。

1.2电击保护程度：BF型。

1.3主电源输入：电压AC220V，频率50Hz，输入功率38VA。

2.技术参数

2.1髋外展角：45°，允差±5°。

2.2屈膝角：90°，允差±5°。

2.3安全角度范围：86°-97°(S号)，90°-103°(M号)，73°-93°(L号)，      73°-103°(F号)，允差±5°

2.4安全角速度最大值为13°/s，允差±5°/s

2.5运动周期范围：2s-198s。

2.6运动支架的最大载荷：300N

2.7整机工作噪音 ≤ 60dB（A计权）

3.技术特点

3.1运行模式：连续运行。

3.2运动控制方式：采用气动控制，气压可调。

3.3设备主机为非永久性安装，采用台式结构，可在床旁使用；

3.4主机外壳采用ABS材质，主机操作界面采用TFT触摸屏，分辨率≥800*480，操作灵敏，图文清晰。

▲3.5患者穿戴在下肢的运动支架整体不带电；内置透气衬垫，不易变形，可以清洗；有4种尺寸，分别为S、M、L和F可选，能够适配不同患者的体型；外接4个进/出气口，2种气管连接方式，可实现下肢同步或异步训练。

3.6可以同时对1-2名患者进行康复训练；

3.7可以根据康复训练需求的不同来调节工作气压、设置运动周期和气压报警阈值。

▲4.治疗前进行气压自检，治疗期间对终端气压状态实时检测，具备全程监控功能；外部气压输入超过设定阈值时，会有声光报警提示。"

二十、痉挛肌低频治疗仪

一、技术参数：

1.正常工作条件：电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。

2.输出波形：脉冲波形为双向不对称方波；

3.脉冲周期：0.5s～2s范围内连续可调，步进0.1s，脉冲频率0.5Hz～2Hz；

4.脉冲宽度：脉冲宽度在0.1ms～2.0ms范围内连续可调，步进0.1ms；

5.延时时间：Ⅱ路输出脉冲较Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间在0.1s～1.5s范围内可调，步进0.1s；

6.治疗时间调节范围：1～99min，步进1min；

7.峰值电流输出强度：0～99mA，分50级连续可调，步进1级。

二、功能参数：

1.便携台式机型，双通道4路输出；

2.配置≥8寸彩色电容触摸屏

3.具备不少于两种治疗模式：

3.1处方模式：系统内置不少于12种常见疾病治疗处方，便于临床快速选择；同时系统支持保存不少于45个自编处方，可自定义设置并保存治疗参数，满足临床多种治疗需求；

3.2自定义模式：支持调节不少于3种治疗参数；

4.具有电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，弹出警示界面并显示发生异常的电流通路编号；

5.支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后各通路默认治疗时间随之变动；

6.具备屏幕亮度调节功能：可分为1～5级，步进1级，逐级增大；

7.具备按键音状态调节功能，可根据需求开启/关闭按键音；

二十一、中频治疗仪

技术参数：

1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。

2、工作频率范围：1kHz～12kHz，误差±10%；

3、不少于10种调制波形；

4、不少于4种调制方式；

5、低频调制波频率范围：0～150Hz，允差±10%；

6、差频频率范围：0～200Hz±5％；

7、调幅度范围：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％；

8、在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下限制：频率≤1500Hz，为80mA；频率＞1500Hz，为100mA。输出电流分为200级，步进为1，逐级递增。

9、台式机型，小巧便携，便于移动至不同区域使用；

10、配置≥10英寸彩色电容触摸屏，触控灵敏，操作便捷；

11、输出通道：四路中频加透热输出，输出电流独立可调；

12、内置中文智能操作系统，便于快速设置参数启动治疗；

13、内置≥8种治疗模式，≥10种治疗波形，≥4种调制方式；

14、具备自定义治疗模式，支持自定义设置并保存治疗参数；

▲15、内置不少于118个临床治疗处方；其中常规疾病处方≥30个，功能性电刺激处方≥1个，神经和肌肉电刺激处方≥1个，中医≥10个，正弦调制≥16个，脉冲调制≥20个，离子导入≥2个，干扰电≥28个，音频≥10个；

16、具有透热硅橡胶电极、贴片电极两种电极形式，并配置多种尺寸电极片，可根据治疗需求自由选择；

17、温热电极温度分6级可调，可独立开启关闭；

18、治疗时间调节：1—99min连续可调；

19、支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后，各通路默认治疗时间随之变动。

20、具备参数保持功能：通过按动屏幕上的“保持”键，可使当前输出波形、频率等参数保持不变，再次按动“保持”键，解除保持功能。

★21、具备电极脱落提示、短路保护等多种安全防护措施；

22、内置操作指南：附件说明、注意事项、常见故障及排除等，便于用户查询；                                                                        23、支持拓展联机管理功能，支持治疗记录存储和设备状态查看；

二十二、神经肌肉低频电刺激仪

技术参数：

1.便携台式机型，≥4通道独立输出；

2.配置≥8寸彩色电容触摸屏；

3.具备不少于两种治疗模式：

3.1处方模式：系统内置不少于15种常见疾病治疗处方，便于临床快速选择；

3.2自定义模式：包含治疗模式Ⅰ和治疗模式Ⅱ两种子模式可供选择，且支持调节不少于3种治疗参数；

4.系统支持保存不少于45个自定义处方，可自定义设置并保存治疗参数，满足临床多种治疗需求；

5.具备通道状态栏，支持实时显示各通道运行状态；

6.具有电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，弹出警示界面并显示发生异常的电流通路编号；

7.支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后各通路默认治疗时间随之变动。

8.具备屏幕亮度调节功能：可分为1-5级，步进1级，逐级增大。

9.输出波形：脉冲波形为双向不对称方波，调制波为方波。

10.输出频率

10.1治疗模式Ⅰ：脉冲频率为500Hz，脉冲周期2ms，调制波频率：0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s；

10.2治疗模式Ⅱ：脉冲频率为0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s；

11.脉冲宽度和调制波宽度

11.1治疗模式Ⅰ：脉冲宽度1ms，调制波宽度10ms；

11.2治疗模式Ⅱ：波宽10ms。

12.治疗时间调节范围：1～99min，步进1min；

13.输出电流强度：0～100mA，分50级连续可调，步进1级。

二十三、按摩床

一、产品组成

由头枕、床面、床架、调节螺栓组成。

二、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：≥1900mm×600mm×600mm

2）安全工作载荷：≥100kg"

二十四、经颅磁治疗仪

技术参数

1、推车式结构，具有TMS-重复经颅磁刺激功能，儿童专用磁疗帽磁疗头≥2个可同时治疗≥2人；

2、磁场频率：≥50Hz；

3、脉冲磁强度：0-25mT；

▲4、恒磁场强度≥430 mT；

5、振频：0-10HZ可调；

6、治疗时间1-99分钟可任意选择；多种治疗处方，针对不同病症选择不同处方，也可根据患者适应度进行个性化调节；

7、显示方式：≥10寸彩色触摸屏中文操作内置儿童≥13个治疗处方可按病种年龄段和功能选择；

▲7.1第一类处方：小儿脑瘫康复、精神类疾病、脊髓损伤性瘫痪、周围性瘫痪、其他疾病

7.2第二类处方：3个月到1岁 、1岁到3岁 、3岁到六岁 、6岁以上

7.3第三类处方：定频输出   变频输出  恒磁场刺激  TMS-重复磁刺激

8、产品注册证适用范围里具有：小儿脑瘫的治疗。

9、适用：小儿脑瘫、颅脑损伤、脊髓损伤、脑发育迟缓、癫痫、智力低下、 孤独症、多动症、脑瘫引起的言语功能障碍、认知功能障碍、肌张力高引起的运动障碍、平衡障碍等及儿童脑神经功能的恢复等。"

二十五、肌兴奋治疗仪

技术参数：

1、全中文操作系统具有国家软件企业认证；

2、主机左右两个真彩触摸屏触摸显示,全中文操作系统，可分别独立操作；

3、机内存有不少于30个治疗处方；

▲4、机内按病种选择处方包括：小儿脑瘫治疗、颅脑损伤治疗、脊髓损伤治疗、

高危儿早期干预；

5、机内按年龄段选择处方包括：3个月-1岁，1-3岁，3-6岁，6岁以上；

▲6、机内按肌力大小级别选择处方包括：级别:0 零( Zero,0)正常肌力0%，级别:1微缩(Trace,T)正常肌力10%，级别:2差(Poor,P)正常肌力25%，级别:3尚可( Fair,F)正常肌力50%，级别:4良好(Good,G)正常肌力75%；

7、脉冲周期：T:0.067s -2s；

8、占空比：0.00005-0.0149；

9、输出脉冲幅度0-150V，时间：0-99分钟治疗结束时具有报警功能；

10、台式≥4路输出；可同时治疗两人或一人多部位治疗；

11、安全保护：一键锁屏功能防止治疗时误操作；

12、具备文件管理功能：支持患者数据的储存、编辑、查询、删除功能；

13、储存记忆功能：对治疗次数具有记录查询功能；

14、适应症：小儿脑瘫、脑出血、脑血栓、脑栓塞、脊髓损伤。骨折或关节置换术后。臂丛神经损伤（挠神经；正中神经；尺神经），坐骨神经，胫神经，腓总神经，马尾神经损伤，面神经麻痹，完全失神经及部分失神经疾病等。皮肤感觉障碍，股外侧皮神经炎。"

二十六、便携式生物反馈仪

技术参数：

1.输出电流参数

⑴电流输出强度可调节范围不小于0～25mA，至少分50级可调，步进1级；

⑵输出波形为双向对称方波；

2.肌电采集参数

⑴反馈阈值范围不小于：10μv～1000μv；

⑵分辨率：1μv；

⑶通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB) ；

3.输入功率：50VA；

4.内置大容量充电式锂电池，电池容量不小于2000mAh；

5.采用电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线，治疗过程无需更换输出线；

功能参数：

1.便携手持式机型，便于移动治疗；

2.配置不小于3.5寸彩色电容触摸屏；

▲3.内置不少于5种模式，包含：表面肌电评估、神经肌肉电刺激、触发电刺激、助力电刺激、情景互动训练（需拓展PC端）；

4.神经肌肉电刺激模式

⑴脉冲频率：2Hz～100Hz可调，步进1Hz，允差±15%；

⑵脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs，允差±15%；

⑶上升时间：0～10s，步进0.1s，允差±5%；

⑷持续时间：1～20s，步进0.1s，允差±5%；

⑸下降时间：0～10s，步进0.1s，允差±5%；

⑹间歇时间：1～20s，步进0.1s，允差±5%；

5.触发电刺激模式

⑴阈值：10μv～1000μv范围内可调，10μv～100μv范围内步进为1μv，100μv～1000μv范围内步进为10μv；

⑵脉冲宽度：50μs～450μs范围内可调，步进10μs；

⑶脉冲频率：2Hz～100Hz范围内可调，步进1Hz；

⑷上升时间：0～10s，步进0.1s，允差±5%；

⑸持续时间：1～20s，步进0.1s，允差±5%；

⑹下降时间：0～10s，步进0.1s，允差±5%；

6.助力电刺激模式

⑴脉冲宽度：200μs；

⑵脉冲频率：18Hz；

★⑶具有强化和补偿两种刺激方式；

7.内置不少于6个临床处方，便于快速启动治疗；

8.可连接PC端管理软件无限拓展自定义处方数量；

9.支持连接PC端软件拓展患者管理模块和量表评估模块；

10.治疗时间调节：1-99min连续可调，步进1min，允差±5%；

11.支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据需求自行设置，设置后各通道默认治疗时间随之变动；

12.具有电流输出指示功能：电流输出时，电刺激图标随之闪烁；

★13.具有电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，

二十七、语言功能检测处理系统

技术参数：

★1.≥30 英寸液晶显示屏，双显示屏操作，屏幕可多角度方位旋转；内置音频装置；打印机；麦克风，隔离变压器等

2.功能模块：≥6种，至少包含账号管理、用户管理、筛查评估、康复训练、方案管理、数据统计。

3.筛查评估：至少包含2类评估方式，综合评估与量表评估。

★4.ICF评估与质控：遵循WHO ICF标准，生成语言功能动态评估报告，量化损伤程度（0-4级），并提供个性化康复建议。

5.综合评估：≥5大模块，其中至少包含，听觉理解（图匹配、听指图等）、视觉理解、语音、口语表达（复述、命名等）、书写表达（临摹、抄写等）。

▲6.量表评估：≥6大模块，至少包含 GUSS吞咽功能评定表、长谷川痴呆评定表(HDS)、简易智力状态检查量表(MMSE)、蒙特利尔认知测量表(moca)、汉语失语症评定量表ABC、Frenchay构音障碍评定法。

7.康复训练：≥5大模块，包含自定义训练、个性化训练、康复建议、学老师平台。

8.自定义训练：≥4大模块至少包含理解能力、表达能力、语言认知、语音康复

9.理解能力：≥2大模块，至少包含听康复，视康复。

10.表达能力：≥2大模块至少包含口语表达、书写表达

11.口语表达:≥5大模块,至少包含复述、阅读、命名、听记忆、自发语言；

★12.书写表达:≥6大模块至少包含组字、临摹写、抄写、听写、数字序列书写、看图书写。

13.语言认知训练：≥6大模块模块至少包含注意力、观察力、记忆力、计算能力、推理能力、定向能力。

14.语音康复:≥2大训练模块，包含发音、发音器官运动

15.个性化训练：可定制个性化训练方式适配各种患者的语言障碍训练。

▲16.康复建议：全面支持≥20种语言、认知障碍类型，包括失语症（如Wernicke、Broca等各亚型）、听觉障碍（先天/后天）、构音障碍（运动性/器质性/功能性）、认知障碍（轻度至重度）、书写障碍（视空间/运动性）等

17.学老师开放平台：≥9种，至少包括复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、视频、匹配。

18.训练单元：≥50种训练单元。

19..语义识别技术：口语表达模块嵌入语义识别功能，精准提取、识别关键信息。

20.数据统计与用户管理：系统统计用户基本信息、康复数据、评估结果、量表数据、方案进度等，形成统计简报。实时监控用户康复进程，提供可视化趋势分析。

21.权限管理：构建管理员、医生、治疗师、患者四类用户角色，实现数据分层管理，确保系统使用的规范性和安全性。

二十八、吞咽神经和肌肉刺激仪

技术参数：

1.便携式台机，双通道独立可控。

2.配置≥8寸彩色电容触摸屏。

3.具有不少于6种输出模式：成人连续、儿童交替、自定义、自动触发、手动触发、评估模式；

3.1成人连续模式

脉冲宽度：100μs～300μs 可调，步进20μs，允差±15%；

脉冲频率：20Hz-100Hz可调，步进1Hz，允差±15%；

3.2儿童交替模式

脉冲宽度：100μs～300μs 可调，步进20μs，允差±15%；

脉冲频率：20Hz-100Hz可调，步进1Hz，允差±15%；

持续时间：5s；

★3.3自定义模式

脉冲频率：20Hz-100Hz可调，步进1Hz，允差±15%；

脉冲宽度：100μs～300μs可调，步进20μs，允差±15%；

上升时间：0-10s，步进0.1s，允差±5%；

持续时间：1-20s，步进0.1s，允差±5%；

下降时间：0-10s，步进0.1s，允差±5%；

间歇时间：1-20s，步进0.1s，允差±5%；

延迟时间：0-5s，步进0.1s，允差±5％；

3.4手动触发模式

脉冲宽度：10ms～1000ms可调，10～100ms范围内，步进10ms；100～1000ms  范围内，步进100ms；

3.5自动触发模式

脉冲宽度：10ms～1000ms可调，10-100ms范围内，步进10ms；100～1000ms范围内，步进100ms；

脉冲间隔：1～5s可调，步进1s，允差±5%；

4.支持时序治疗，可在同一通道的两路电流间设置输出时序，模拟正常吞咽的生理过程；

★5.评估模式：采用三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式,适用不同程度吞咽及构音障碍的评估；

6.治疗时间调节：1-99min连续可调，步进1min，允差±5%；

7.支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据需求自行设置，设置后各通道默认治疗时间随之变动；

8.具有计数功能，手动触发模式可显示当前训练过程累计触发总次数；

9.具有电流输出指示功能：电流输出时，电刺激图标随之闪烁；

10.具有电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，

二十九、儿童认知能力测试与训练仪

技术参数：

1.硬件组成：包括隔离变压器、麦克风、电脑主机、触摸式显示器、平板电脑、音箱、工作台等组成

2.运行环境：1)CPU：高通骁龙 8 核或以上； 2)内存：8 GB 或以上； 3)硬盘：160 GB 或以上； 4)显卡：集成显卡或以上； 5)声卡：集成声卡或以上； 6）操作系统：Windows10 及以上。

3.工作台尺寸（长×宽×；高）/mm：≥575×500×900

4.输入功率/VA：≤300；产品重量/kg：≤20

5.采用数字信号处理技术、语音信号处理技术、神经网络驱动的语义理解技术，遵循由简至难、循序渐进的康复设计理念，专为1-5岁智龄的特殊儿童提供科学实用、丰富有趣的认知、交流评估与游戏，多层次、广泛的促进儿童大脑认知功能的发育。

★6.配备医生端与用户端，两个不同的端口独立操作

7.包含6大功能模块，涵盖感知、注意、听理解、记忆、交流

8.包含8大维度40多种功能训练，不同训练最多分为5个不同主题。

★9.设置5个不同难度等级，给予儿童多层次、多维度、阶段式的早期康复干预。

10.根据儿童能力水平自动选取评估模块及等级通过五级甄别和等级测试，对感知能力、注意能力、听理解、记忆能力、数的能力、记忆力、思维想象、表达能力、交流能力等能力进行详细的测评。

★11.智能推荐康复方案：根据测评结果，针对儿童当前能力水平智能导向训练方案，自动推荐最符合儿童的训练游戏，可将训练方案保存至方案库，进行多次强化巩固训练。

★12.提供多种训练模式：个性化训练、自定义训练、冲关训练、方案训练，可根据个体需求自由选择。

13.提供6套标准化评估量表，包括：婴幼儿智能发育筛查、儿童言语能力发育量表、儿童孤独症评定量表等，可针对儿童的症状、气质个性、情绪、智商、神经心理发育问题等进行专业测评。

14.医生可在平板端实时监控当前患儿的评估与训练情况，并给予及时的奖励和强化。

15.提供方案管理模块，支持自定义组合并保存方案功能，可对方案进行查看，应用、删除等操作。

16.采用分屏操作，所有的操作按钮均在平板端控制，用户端界面仅呈现训练、评估内容，无任何其它干扰因素，有效减少训练过程中用户的误操作和干扰，提高评估与训练的准确性。

17.全程动态监控用户的康复进程，呈现可视化评估、训练成绩报告，并提供前、中、后儿童能力水平对比分析图，纵向了解儿童能力发展趋势。"

三十、言语训练卡（黑卡，白卡，红卡，金卡）

技术参数：

产品组成：

- 语言训练卡1套

- 逻辑表达训练卡1套

- 发音矫正卡1套

- 社交心智卡1套

三十一、触觉类教具

技术参数：

产品组成：

1.触觉板1套

2.砂数字板（短板)1套

3.神秘袋1套

4.彩色布盒1套

5.压觉桶1套

6.插座圆柱体1套

三十二、视觉类教具

技术参数:

产品组成：

- 色板Ⅰ，色板Ⅱ，色板Ⅲ各1套

- 构成三角形（五盒）1套

- 彩色圆柱体1套

- 三色游戏板1套

- 粉红塔1套

- 三项式板1套

三十三、口部构音运动训练器

技术参数：

一、产品组成

1.唇舌尖运动训练器（CS）

2.舌上位运动训练器（SS）

3.舌抗阻训练器（SK）

4.舌根训练器（SG）

5.舌定位训练器（SD）

6.刻度压舌板（YSB）

7.舌尖后音引导发音器（JH）

8.舌尖前音引导发音器（SJQ）

9.舌根音引导发音器（GY）

10.擦音引导发音器（CY）

11.舌面音引导发音器（SM）

12.下颌运动训练器

13.浅部刺激器

14.深部刺激器

15.口颜面按摩器

16.咀嚼器

17.吸舌器

18.压舌板

19.蛇舌吹气笛

20.鲸鱼吹吹乐

三十四、听觉功能评估与训练卡片

技术参数：

具有听觉能力评估及训练功能，包括简单的超音段分辨；简单的语音均衡与音位对比识别；简单的单、双、三条件听觉理解评估。

1）超音段分辨能力评估：用于音长分辨、音量分辨和音调分辨等评估训练内容。

2）语音均衡式识别能力评估：用于声母识别和韵母识别两部分评估训练内容。

3）听觉理解能力评估:分为简单的单、双、三条件听觉理解评估。

①单条件：用于名词、动词和形容词的单条件词语理解能力评估训练内容。

②双条件：用于介宾短语、主谓短语、并列短语、偏正短语和动宾短语的双条件词语理解能力评估训练内容。

③三条件：用于介宾短语、主谓短语、并列短语和偏正短语的三条件词语理解能力评估训练内容。

4）构音语音能力评估:用于构音语音能力的评估与训练，包括声母考查和韵母考查。

5）构音音位对比能力评估：用于构音音位对比能力评估，包括声母音位对比、元音音位对比和声调对比。

①声母音位对比：包括相同部位相同类型不同送气、塞擦音、相同部位相同类型不同清浊、相部位不同类型相同清浊、清音、相同部位不同类型、舌尖中音、不同部位相同类型相同送气、不同部位相同类型相同清浊。

②韵音位对比：包括单韵母与复韵母、单韵母与鼻韵母、复韵母与鼻韵母、前鼻韵母与后鼻韵母、复韵母（双元音/三元音）、鼻韵母（双元音/三元音）。

③声调音位对比：包括三声与四声、二声与四声、一声与四声、一声与三声、二声与三声、一声与二声。"

三十五、语言能力评估训练卡片

技术参数：

用于语言理解能力评估，进行相应的词语、语法、会话和句子等的简单训练。

1）语言理解能力评估：用于词语、词组、句子和短文的语言理解能力评估。

①词语：用于名词、动词和形容词等词语理解能力评估训练内容。

词组：用于主谓、动宾、并列、偏正和介宾等词组理解能力评估训练内容。

句子：用于是字句、把字句、被字句和存现句等句子理解能力评估训练内容。

短文：用于短文理解能力评估训练内容。

2)词语的简单训练：包括认识人体部位、日常用品、衣物、食物、水果、动物等常用名词的简单训练。

3)语法的简单训练：包括定-主-谓-定-宾、位置关系、主-谓-定-宾、定-主-谓-宾和介词五种语法的简单训练。

句子的简单训练：包括是字句、把字句、被字句和存现句的简单训练。

会话的简单训练：主要包括20个主题式互动训练游戏，游戏设置简单有趣，寓教于乐，在互动游戏的同时不断提高儿童的词汇量。

三十六、言语功能评估训练卡片

技术参数：

言语功能评估训练卡片根据言语发声功能原理设计，涵盖呼吸、构音、发声、共鸣障碍等评估与训练内容，评估训练卡片册含有提问、提示、知识点等内容，不仅方便老师对学生评估训练时使用，也有助于提高和丰富学生的知识面。

正呼吸、发声、共鸣障碍的强化训练，还可用于构音语音能力、构音音位对比能力的评估与训练及口部构音运动能力的训练。

1）呼吸训练：用于呼吸训练，包括双肩交替运动、单臂划圈运动、双臂划圈运动、双肩耸立运动、双臂晃动运动、吸气（九个步骤）和呼气（九个步骤）等训练内容。

2）发声训练：用于发声训练，包括发声放松训练-劲部和发声放松训练-声带等训练内容。

3）共鸣放松训练：用于共鸣放松训练，包括颌部运动、口唇运动、舌部运动、软腭哼鸣训练和软腭重读训练等训练内容。

4）构音语音能力评估:用于构音语音能力的评估与训练，包括声母考查和韵母考查。

5）构音音位对比能力评估：用于构音音位对比能力评估，包括声母音位对比、元音音位对比和声调对比等评估内容。

6）口部构音运动能力训练：用于口部构音运动能力训练，包括唇（唇的刺激、唇的强化和运动）、舌（舌的刺激、舌的强化和运动）和软腭的训练。

三十七、社会行为干预卡片

技术参数：

1) 生活自理篇，提供刷牙、洗脸、喝水、穿衣服、穿鞋子、穿袜子等12个单元的生活连续卡片，通过各种日常生活自理活动的示范训练，培养特殊需要儿童基本的生活自理能力，形成良好的生活习惯。

2) 生活事物篇，提供收拾书包、打扫房间、整理衣服、乘坐交通工具、接听电话、开冰箱等2个单元的生活连续卡片，通过各种日常生活事物或活动的示范教学，帮助特殊需要儿童熟悉日常生活中最常接触的事物和活动，形成良好的生活规范和学习独立的态度。

3) 社交主题篇，提供礼貌用语、礼貌行为、助人为乐、快乐分享、分工合作、关怀他人等12个单元的生活连续卡片，通过不同情景中正面行为的示范教学，帮助行为障碍儿童加深对日常生活情景的认识，引导他们塑造良好行为和习惯，从而提高社交能力。

三十八、心理障碍干预卡片

技术参数：

1) 心理障碍干预卡片根据情绪管理四部曲：觉察、接纳、表达、陶冶设计而成，可按情绪觉察，情绪探索，情绪表达卡，积极情绪唤醒4个步骤进行训练。

2) 本套卡片由我很快乐、我不想生气、我不愿悲伤、我不会害怕等10个单元主题组成，旨在帮助儿童学会觉察、接纳、表达和陶冶自我情绪，丰富他们的情感体验，同时培养情绪管理能力，训练内容为生活中常会体验的基本情绪或高级情绪情感，如：快乐、生气、悲伤、害怕等，通过对多种情绪的体验，引导儿童形成健康的心态和积极乐观的生活态度。卡片既可以作为特殊儿童进行心理障碍干预的用具，也可作为普通儿童塑造健康、积极、乐观生活态度的工具。

二、适用人群

心理障碍干预卡片适用于智力障碍、认知障碍、精神发育迟滞，多动症、孤独症谱系障碍、情绪与行为障碍等特殊儿童；适用于3-6岁的学龄前儿童。三十八、三十九、角度尺

技术参数：

一、产品组成

由箱体、肢体角度尺（大）、肢体角度尺（中）、肢体角度尺（小）、脊椎角度尺、手指角度尺等组成。

四十、背力计

技术参数：

1)测量范围：0～400kg；

2)分 度 值：0.1kg；

3)示值误差：1/400ES；

4)电源：9V稳压电源；

四十一、握力计

技术参数：

1）测量范围：0～99.9kg；

2）分 度 值：0.1kg；

3）示值误差：1%F.S；

四十二、秒表

技术参数：

1)外形尺寸（长×宽×高）：≥80mm×60mm×20mm；

2)外壳材质：ABS。"

四十三、万步计

技术参数：

1)用于步行运动时的定量、计数。

2)佩戴方式：任意方向佩戴。

四十四、多功能关节活动测量表

一、技术参数：

1）规格（长×宽×高）：≥200mm×80mm×90mm；

2）表盘直径：≥Φ65mm；

3）表盘的旋转角度：0°～360°。"

四十五、简易上肢功能评价器

技术参数：

一、产品组成

内装检测工具一套：

1）秒表1只

2）网球303P5只

3）大木方5件

4）中、小木方各6件

5）中球5个

6）木圆板6件

7）人革布6块

8）金属圆片6块

9）小钢球6只

10）钢棍6件

四十六、儿童自闭症评估系统

技术参数：

采用全国常模及标准的临床心理测量评分方法，研发出专门针对青少年儿童的生长发育、人际交往、语言发育和问题行为等方面的专业测评平台，可用于孤独症儿童的筛查评估。

1) 提供广泛全面的测评平台，内置20多套专业测评量表，涵盖生长发育、注意力、神经心理、人际交往、语言发育、个性心理和情绪障碍七大领域。

2）检测过程智能化、自动化，无需人工计分，自动保存和处理分析测评结果，，生成相应的测评报告，提供专业可靠的分析和建议。

3) 提供新建、查询、存储、打印的资料管理功能，可建立受测者的基本档案，支持以受测者为单位的档案管理。

4) 引用国内外常模及标准的临床心理测量评分，方法权威，客观评定，诊断准确率和有效率高。

5) 测评系统：由生长发育、注意力、神经心理、人际交往、语言发育、个性心理和情绪障碍等七大模块组成，内置20多套常用心理测验量表工具。

6）资料管理：提供新建、查询、存储和打印资料的功能，可建立受测者的基本档案，支持以受测者为单位的档案管理。

7) 系统介绍：提供系统的功能说明和操作帮助，帮助用户快速了解和掌握系统的操作使用。                                                                                8）产品由， 主机工作台，显示器，电脑主机，无线鼠标键盘， 加密狗（含专用软件） 组成

四十七、围度尺

技术参数：

- 测量范围1500mm

- 测量精度2‰

四十八、比内智力评估系统

技术参数：

1．软件符合中国比-内智力测验量表评价标准。

2．软件具有档案管理功能，可新增、修改、查询、删除档案，支持高清摄像头拍照功能。

3．中国比-内智力测验软件测验对象年龄范围为2～18岁，基本上每岁3个试题，共计51

个题目。测题按难度顺序排列，在评定成绩的方式上，放弃了比率智商，而采用离差智

商的计算方法来求IQ。测评方法及得分标准实时展现，方便测评师对照给分。

测评完成自动生成精美报告单，支持报告单一键打印。

软件分单机版和网络版(选配)，网络版支持与多数据平台对接，亦可根据院方需求对接

医院HIS、LIS系统平台，实现数据的及时共享，保障数据安全。

6．硬件配置要求：win7及以上操作系统电脑；

7.软件配置：加密设备一个、U盘一个。

8.工具箱1套

四十九、构音障碍评估系统

技术参数：

一、产品组成

1.主要由单通道低通滤波器、隔离变压器（内置）、麦克风、电脑主机（内置）、触摸式显示器、宽屏显示器、打印机、摄像头、音箱、键盘、鼠标、工作台和通讯电缆线组成。

2.计算机硬件配置：a)CPU：Core i5或以上；b)内存：8GB或以上；

c)硬盘：520GB或以上；d)显卡：集成显卡或以上；e)声卡：集成声卡或以上；

f)操作系统：Windows10及以上；

3.单通道低通滤波器

a）增益/dB，分五档：20、25、30、35、40，每档误差：±1dB（100Hz～700Hz基频范围内）b) 低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20，每档误差：≤4%

c) 当无信号输入时，静止噪声≤1mV，d）信号频率误差：±4%，e）电压误差：±5%。

4.系统需提供主客观相结合的构音功能评估，包含构音器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估，能分析出下颌距、舌距、舌域距、口腔轮替运动速率、浊音起始时间、音征长度、走势、送气时间比率、清浊音比率、语音类型和构音清晰度等语音学参数及相关的舌位图、声位图等。系统提供异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练和绕口令5个有针对性的训练模块，设计了不同难度、灵敏度的趣味康复训练内容。此外系统提供语音库管理，便于收集管理不同方言人群的语音学参数。

★5. 双屏显示技术：系统依据独特的分屏功能设计，通过软件多窗口交互控制机制，实现了不同屏幕显示不同内容的双屏功能；

6.评估模块：分为器官评估、运动评估、发音评估和交谈评估四种不同层次主观和客观结合的评估模式。

7. 康复训练能开展异常构音矫治、构音器官运动、构音运动训练、语音训练、绕口令五个训练模块。能根据构音功能评估提供动态、难度不同、灵敏度不同的个体化康复计划。

8. 语音库管理：用户可自定义添加、修改、删除语音库的语音，亦可查看某一个人的语音特征原始参数信息和某一个子语音库的原始参数信息；该语音库还根据年龄和性别分为了四大语音字库：男成年、女成年、男儿童、女儿童。每个语音子库的语音又分别由四大部分组成：核心韵母、复韵母、鼻韵母和辅音。

★9.通过采集正常人的各种语音的特征，记录元音和辅音的语音特征的均值，标准差，均值加1.96标准差、均值减1.96标准差，为筛查评估和康复训练部分评估和训练提供标准的语音识别特征参数。

五十、s-s言语评估系统

技术参数：

1．智能测评，匹配训练：根据年龄、评估过程结果智能适配测评内容，并生成针对性训练方案。

2．多维度全方位评估：涵盖构音评估、S-S语言发育迟缓评估、汉语失语症三大形式多项测评指标，多维度全方面测评言语语言能力情况，并提供更精准的训练建议，在过程中提供语音、图片、计时等多形式的辅助性引导。

3．触摸交互，自动识别：通过手指与触摸屏的交互，自动识别评估和训练结果。

4．AI智能：自动识别发声中的音素并呈现音素结果，使用TTS语音合成技术增加训练方式。

5．报告结果+训练建议：根据评估结果分析要素建模生成测评报告，并通过视觉化的结果解释方法呈现评估结果和训练建议。

6．患者管理功能，系统提供在线的用户信息添加、编辑、查找、删除等用户管理功能。

7．报告管理：系统提供用户档案信息的筛选、查找、下载等管理功能。

二、功能参数

1．硬件主要技术指标和参数

1)≥24英寸电容触摸屏

2)≥27英寸显示屏

3)电脑主机

处理器：Itntel(R) Core(TM)i5-14500(2.6GHZ)

RAM：16G及以上

存储：500Gb及以上

显卡：Itntel(R) UHD Graphics 770， 128M及以上

Network：支持无线及有线连接

操作系统：Windows 11 家庭中文版，64位操作系统

4)管理台车、专用测试椅

2．软件主要技术指标和参数

1)系统含患者管理、语言评估、康复训练、自建题库、系统管理等功能模块；

2)系统测评内容具体如下：

【构音评估】包括器官功能评估（呼吸、喉、口部感觉、面部、下颌、口部肌肉、腭及腭咽机制、舌、口腔轮替运动、反射）、构音语音评估（中康单词50词、音及音节复述、文章复述）、构音运功（口唇、舌、舌根擦音）、会话交流态度；

【S-S语言发育迟缓评估】包括理解、表达、动作性课题、基础性过程；

【汉语失语症评估】包括听理解（名词理解、动词理解、句子理解、口头命令）、复述（名词复述、动词复述、句子复述）、说（命名、动作说明、画面说明、漫画说明、列举）、出声读（名词音读、动词音读、句子音读）、阅读（名词文字理解、动词文字理解、句子文字理解、文字命令）、抄写（名词抄写、动词抄写、句子抄写）、描写（命名书写、动作描写、画面描写、漫画描写）、听写（名词听写、动词听写、句子听写）、计算（加法、减法、乘法、除法）；

3)系统训练内容具体如下：

【构音训练】包括器官感觉训练（颈部、面部，器官运动训练：面颊内、下颌、唇、口腔、舌、软腭、轮替运动）、语音感知训练（听发音：韵母、声母；听辨别：韵母、声母、声调）、构音音节训练（韵母：单韵母、后响韵母、前响韵母、中响韵母、前鼻韵母、后鼻韵母；声母）、语音训练（语音巩固：词语、句子；语音游戏：找一找、绕口令、儿歌）

【语言训练】包括前语言能力训练（要求能力：要求物品、回应与发起运用、要求动作，模仿能力：粗大动作、驭物动作、口面动作、发声动作，轮流互动能力：非操作类、操作类，共同注意：新物品、新玩法、新位置，注视：静止物、运动情景，匹配选择：声音匹配、图片匹配、文字匹配、笔画匹配、图形匹配、位置匹配）、语音感知训练（听辩声：韵母、声母、声调训练）、理解训练（听理解：声音辨别、名词、动词形容词、短词词组、句子、短文理解；阅读理解：词图匹配、句图匹配、图词匹配、语义分类、语义联系（图-图）、语义联系（字-字）、部分-整体/功能/特征、词句延伸/补全、文字指令执行、语义范畴、句内形容词解释、句内词汇范畴判断、语句构成、语段/情景构成、语段/短文理解）、表达训练（口语表达：命名、看图说话、复述、出声读；书面语表达：临摹与抄写、回答问题、指示书写、自发书写）、语言运用训练（会话训练：5问会话、功能、特征、类别；讲述训练：叙述性讲述、描述性讲述、说明性讲述、议论性讲述）

4)智能化：根据评估过程自动计算下一题评估内容，根据评估结果自动匹配其相符的训练方案。

5)评估和训练完成后，系统会自动生成报告。构音评估和训练的报告、语言训练报告包括基本信息、临床检查、评估情况、评估结果、训练情况、训练结果。S-S评估报告包括基本信息、临床检查、个体的侧边分析图、检查结果总结、指导建议。汉语失语症评估报告包括基本信息、临床检查、正答率折线图、评分记录、指导建议。

6)自建题库包括编写题目信息、上传引导视频、引导图片、引导音频，并支持播放。

7)系统管理包括账号中心的基础信息、修改密码、关于我们、康复师管理支持新增账号、禁用账号、删除康复师账号。

五十一、发育商评估系统

技术参数：

一、功能：儿童档案

包括儿童基本信息、出生信息、健康疾病史信息，父母亲等监护人信息。

对不同疾病或缺陷类型的儿童进行标签提醒，可扫码同步儿童信息

二、体格测量：对儿童身高、体重、头围、胸围、黄疸、等进行测量并记录。可以对身高、体重、头围、BMI、体格发育进行评价。可以自动给出营养指导建议。可以对早产儿童进行月龄纠正，体格评价根据纠正后的年龄进行评价。评价标准支持WHO2006、WHO2016、国标2005、国标2009、国标2022。

三、健康检查：包括主诉、现病史、既往史、药物过敏史、喂养情况、发育评估、体格检查、五官检查、疾病诊断、处理意见、健康指导等内容。系统自动给出包含科学喂养、合理膳食、生长发育、疾病预防、口腔保健、中医指导等方面的健康建议，并支持模板自定义。系统可根据体格检查、检验检查情况自动给出诊断结论。

四、五官保健：口腔保健：口腔检查、龋齿防治、一键填充乳牙、诊断结果、处理意见、健康指导、检查报告、建议模板维护。

眼保健：主诉、眼外观、眼底筛查、屈光视力检查、眼位检查、诊断结果、干预处理、健康指导、检查报告、建议模板维护。

耳鼻保健：鼻部检查、耳部检查、听力检查、诊断结果、干预处理、健康指导、检查报告、建议模板维护。

听力筛查：支持听力保健基本信息登记。

五、量表评估 ：

支持评估量结果快速录入；支持在电脑端采用问答模式录入；支持微信端自助量表填写；支持自助测评机自助测评；支持Windows平板电脑自助测评；自动计算分析量表测评结果并自动给出评估建议。

提供发育筛查类、发育诊断类、能力评定类、语言发育类、行为症状测评类、孤独症评估类、多动症评估类、注意力与学习类、气质与人格评定类、睡眠养育类等量表不低于100个。包括但不限于以下量表：

生长发育监测

1）体格检查（九城市2005版/国内2009版/2022版）

2）体格检查（WHO版2006版/2015版）

3）口腔保健、儿童口腔筛查

4）视力、听力保健、二级视力筛查

5）入园体检/入学体检

6）0-6岁跟踪随访

7）健康测评管理

发育筛查类

1）新生儿20项行为神经测查（NBNA）

2）丹佛发育筛查测验（DDST）

3）0~6岁儿童智能发育筛查测验（DST）

4）绘人测验（DPT）

5）联合瑞文推理测验（CRT）

6）学龄前50项智能筛查

发育诊断类评定

1）0~6岁儿童神经心理发育评估

2）GESELL发育诊断(上海版）

3）GESELL发育诊断(北京版）

4）贝利婴幼儿发展评估（BSID）

5）0~3岁婴幼儿发育评估（CDCC）

认知能力类

1）小韦氏智力测验

2）大韦氏智力测验

3）大韦氏智力测验（北师大版）

4）成人韦氏智力测验

5）韦氏记忆测验

运动功能类

1）0-1岁神经运动检查

2）运动发育量表（Peabody）

3）婴幼儿运动量表（Alberta）

4）神经运动检查量表(INFANIB)

5）日常生活活动能力评定(ADL)

6）粗大运动功能测试（GMFM）

7）精细运动功能测试（FMFM）

语言能力类

1）早期语言发育进程量表（EIMS）

2）图片词汇测试(PPVT)

3）语言发育迟缓检查法（S-S法）

4）象征性游戏（SPT）

5）构音量表

儿童行为类

1）Conners儿童行为问卷（父母用）

2）Conners教师评定量表

3）Conner 行为诊断简易量表

4）Achenbach儿童行为量表(CBCL4-16岁)

5）Achenbach儿童行为量表(CBCL 2-3岁)

睡眠行为与气质评定类

1）匹茨堡睡眠质量(PSQL)

2）失眠严重程度指数量表（ISI）

3）嗜睡量表（EPWORTH）

4）儿童睡眠紊乱量表

5）3-12岁儿童睡眠问卷

6）0-2岁婴幼儿睡眠评估问卷

7）0-3月婴儿睡眠状况评估量表

8）4-8月婴幼儿气质量表

9）1-3岁幼儿气质量表

10）3-7岁儿童气质量表

孤独症谱系障碍筛查诊断类

1）婴幼儿孤独症筛查表（CHAT）

2）改良婴幼儿孤独症量表（M-CHAT）

3）改良婴幼儿孤独症量表（M-CHAT-R/F）

4）孤独症行为量表（ABC）

5）克氏孤独症行为量表（CABS）

6）儿童期孤独症评定量表（CARS）

7）自闭症儿童心理教育评核（PEP-3）

8）自闭症儿童心理教育评核（CPEP-3）

9）孤独症谱系障碍诊断（DSM-V）

注意力缺陷多动与抽动障碍类评定

1）功能缺陷评定（Weiss）

2）注意缺陷多动障碍(SNAP-Ⅳ)

3）学前幼儿版SNAP-IV量表

4）Vanderbilt ADHD诊断评定量表（父母版）

5）Vanderbilt ADHD诊断评定量表（教师版）

6）ADHD随访问卷（父母版）

7）ADHD随访问卷（教师版）

8）多动症诊断量表注意力分散&多动(ADHD RS-IV)

9）注意缺陷多动症障碍ADHD（DSM-V）

10）ADHD诊断评定量表（DIPA）

11）成人ADHD症状核查（ASRS）

抽动、焦虑、抑郁、情绪类量表

1）耶鲁综合抽动严重程度量表(YGTSS)

2）抽动障碍先兆冲动量表（PUTS）

3）抑郁自评（SDS）

4）儿童抑郁障碍自评量表(DSRSC)

5）抑郁评定量表（MADRS）

6）纽卡斯尔抑郁诊断量表（NDI）

7）抑郁体验问卷（DEQ）

8）CES-D流调用抑郁自评量表

9）Beck抑郁问卷（BDI）

10）抑郁状态问卷(DSI)

11）KADS抑郁筛查量表

12）抑郁症状筛查量表（PHQ-9）

个性心理类量表

1）艾森克个性测验（EPQ-RT）

2）艾森克成人个性测验（EPQ-RT）

3）艾森克情绪稳定性测验

4）卡特尔16种人格因素测验

5）健康状况调查问卷(SF-36)

6）90项症状清单（SCL）

7）家庭环境量表（FES）

社会生活类量表

1）婴儿-初中社会生活能力评定（S-M）

2）儿童困难问卷（QCD）

3）家庭教育方式问卷（FUSQ）

4）父母养育方式评价量表（EMBU）

5）家庭功能评定（FAD）

6）感觉统合综合评定

7）儿童学习适应性调查表

儿科营养与过敏、哮喘等测评类量表

1）营养风险筛查表（STRONGkids）

2）儿科营养不良评估筛查工具(STAMP)

3）儿童营养风险筛查评分 (PNRS)

4）儿童饮食行为（IMFeD）

5）SGNA评价表

专案管理

1）高危儿专案管理

2）肥胖儿专案管理

3）情绪障碍儿童专案管理

4）抽动障碍专案管理

5）注意力多动障碍专案管理

康复量表

1.米勒评定法

2.运动评定量表

3.改良韦氏综合评分量表

4.Berg平衡量表

5.动态步态指数

6.功能性步态评价

7.林氏平衡量表

8.心理健康诊断测试

9.Piers-Harris儿童自我意识量表

10.医院焦虑抑郁量表

11.杨氏狂躁症评定量表

视力训练

1.眼肌恢复训练

2.散光恢复训练

3.斜视恢复训练

4.色觉测试

配置清单

1、ABS豪华推车一台

2、一体机一台

3、无线键盘鼠标套装一套

4.儿心工具箱、早期语言工具箱、DST工具箱、

大韦氏工具箱、小韦氏工具箱.

六：医护工作量、业务量统计：利用可视化数据、报表、文字等形式，统计医生工作量。可选择时间段统计医生的工作量，并生成台账；也可根据不同量表统计时间段内所测评的量表数量。

五十二、韦氏评估系统

技术参数：

1   工具箱配置

1.1	指导手册	1本

1.2	测试题本	1本

1.3	附加使用手册	1本

1.4	译码测验记分键	2张

1.5	符号检索记分键	2张

1.6	划销记分键	1张

1.7	记分册	3本

1.8	答题册一	3本

1.9	答题册二	3本

1.10	简版记分册	2本

1.11	积木	1盒

1.12	黑色2B铅笔	2支

1.13	秒表	1个

1.14	原英文版技术手册光盘	1张

1.15   标准记分册   100套

2	功能用途

2.1	对儿童的认知功能进行全面评估和鉴定

2.2	鉴别智力超常和智力落后

2.3	鉴别认知能力的强项和弱项

2.4	分析儿童认知能力的内部差异

1	工具箱配置

1.1	指导手册	1本

1.2	测试题本 1～3册	各1本

1.3	记分册（年龄 2:6～3:11）	5本

1.4	记分册（年龄 4:0～6:11）	5本

1.5	答题册1～3	各5本

1.6	找虫记分键	3张

1.7	划消记分键	1张

1.8	动物译码记分键	1张

1.9	动物家园草地布局图	3张

1.10	动物家园卡片	1 盒

1.11	拼图	1盒

1.12	积木	1盒

1.13	涂鸦笔	1支

1.14	秒表	1个

1.15	原英文版技术手册光盘	1张

1.16   标准记分册（年龄 4:0～6:11）   100套

2	功能用途

2.1	对幼儿的认知功能进行全面评估和鉴定

2.2	鉴别智力超常和智力落后

2.3	鉴别认知能力的强项和弱项

2.4	分析幼儿认知能力的内部差异