# 输液泵技术参数

1. ★屏幕≥4.3 英寸彩色触摸屏，全中文显示，带自动键盘锁，锁健盘时间 1-5min 可调，可打开关闭此功能。

2. ★具有叠机功能，单泵有折叠提手，提手收起后可叠加锁扣，不需要任何辅助设备可实现单泵之间叠加。

3.夜间模式： 自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

4.速度范围：0.10mL/h～1500mL/h 输液最小增量 0.01ml/h。

5.快进速度范围：0.10mL/h～1500mL/h 最小增量 0.01ml/h。

6.预置总量范围范围：0.1mL～9999mL，递增 0.1ml。

7.输液精度≤ ±5%。

8.体重设置范围：（0.1-300）kg 最小步进 0.1kg

9.KVO 速度设定范围：0.1mL/h～5.0ml/h 可调最小步进 0.01ml/h。

10.具有 4 种输液模式：时间模式、速度模式、体重模式、微量模式。

11.动态压力检测，可实时显示当前压力值。

12.压力自动释放，当管路阻塞报警时， 自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者，输液泵支持上阻塞、下阻塞报警功能。

13.最少3 档阻塞压力阈值可调，最低 75mmHg。

14.具有排气快进功能，排除管路内的气泡和快速输液功能最大速度 1500ml/h。

15.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

16.气泡检测：可探测 20 μL 的单个气泡，单个气泡大小 7 档可调累积气泡检测可设置： (0.10-4.00)ml/h。

17. 日志记录：可存储 5000 条操作信息。

18. ★报警功能：管路阻塞报警、输液即将完毕提示、输液完毕提示、输注不顺畅报警、管路有气泡报警、泵门未关启动报警、电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO 完毕报警

19.电池工作时间 4.5 小时。

20.防尘防水等级：IP34。

21.接口支持 RS232 数据传输、护士呼叫、DC 输入功能。

22.可加装无线模块，实现无线联网通讯。

23.支持手动快进和自动快进

24.试用输液器：符合标准的所有一次性使用输液器

25.报警音量 10 档可调报警等级分低中高三级可调同时以声音灯光文字和图片形式呈现

26．★机械式泵门和止液夹，双侧按压点泵门锁扣，可靠耐用，防止自由流风险。