呼吸神经肌肉刺激仪（国产）

设备技术参数要求

1、能同时对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练，使膈肌和腹肌每一个呼吸周期都能规律性收缩；

2、膈肌和腹肌治疗通道数6个，可根据需要选择不同通道的电刺激，满足临床治疗的需要；

3、能记录患者每次治疗参数，并可查询调取历史记录，协助临床制订合理化的治疗方案；

4、呼吸频率调节范围：(5-40)次/min，增量1次/min，可调；

5、脉冲重复频率调节范围：(20-100)Hz，增量5Hz，可调；

6、电源连接条件：输入100-240VAC，频率50Hz/60Hz，输入功率；50VA MAX，内置锂电池：4200mAh,3.7V；

★7、膈肌模块刺激电流幅度：调节范围：(0.5－30)mA，1mA以下时，增量0.5mA，可调；1mA以上时，增量1mA，可调；

8、腹肌通道刺激电流幅度：调节范围：(0.5-30)mA，1mA以下时，增量0.5mA，可调；1mA以上时，增量1mA,可调；

9、呼吸实时同步：设置呼吸参数后，通过呼吸动态图及语音引导患者呼吸锻炼；

10、具备呼吸动态图开始/停止功能；

★11、注册证适应症范围：慢性阻塞性肺疾病稳定期、慢性呼吸衰竭、机械通气患者撤机前和撤机后的康复辅助治疗；

12、具备中文/英文语言选项功能；

13、屏幕亮度可调节，适用于不同治疗环境；

14、具备在治疗结束、治疗过程中电极片脱落、电池电量不足时，蜂鸣器报警提示，且提示音具有暂停/开启功能；

★15、电极片导联线与电极片连接方式为插孔式；

★16、主机重量≤600g，便携，能适应门诊、住院等不同医疗环境的诊疗需求；

17、有锁屏功能；