## Sheet1
急诊设备技术参数
设备名称：心电图机
用途说明： 急诊门诊绿区使用。
主要规格：（*为关键参数）
1 | 6道12导联；*
2 | 支持手动数据采集、自动采集、单导联采集，数据储存；*
3 | 心电图自动数据分析和诊断；*
4 | 自动分析数据至少包含心率、PR间期、QRS波时限、QT间期、心电轴、SV1和RV5电压，ST电平，及正常参考值；*
5 | 屏幕显示要求≥7寸显示器，可显示12通道参数波形；
6 | 交直流可用，配备可充电锂电池，支持连续操作200例；*
7 | 热敏打印，支持接入医院系统；
8 | 质保≥5年；
9 | 中文操作界面；
10 | 灵敏度、走纸速度可调；
11 | 配备连接导联（除颤防护），可移动心电图车；