血气分析仪技术参数

1.设计适配性：整机体积小巧，适配麻醉室、手术间台面/吊塔安装，操作便捷、无需专职检验人员值守，满足麻醉科床边快速检测需求。

2.低浪费设计：试剂包/试剂卡长效稳定、开瓶/开机后保质期长，支持微量检测、按需校准，杜绝闲置损耗与试剂浪费，适配低频次检测场景。

★3.试剂形式：单份检测耗材独立封装或小包装规格，避免大批量试剂闲置失效。

★4.试剂保质期：未开封试剂室温保质期≥6个月，开封/上机后稳定保质期≥30天，支持间断使用、反复开关机，无需频繁校准换试剂。

5.采样量：全血微量采样，单次检测用血量≤80μL，无需手动注血样本。

6.校准模式：智能免维护校准，支持按需校准、自动待机校准，无固定周期强制校准损耗。

★7.核心检测项目：必含pH、二氧化碳分压（PCO₂）、氧分压（PO₂）、钠（Na⁺）、钾（K⁺）、钙（Ca²⁺）、氯离子（Cl⁻）、血红蛋白（Hb）、血细胞比容（Hct）、Glu，等麻醉刚需指标。

8.检测速度：全参数检测时间≤60秒，满足麻醉术中快速出结果的临床需求，无需长时间等待。

9.样本类型：兼容动脉全血、静脉全血、毛细血管全血，无需样本预处理，直接上机检测。

10.精度与准度：符合国家血气检测质控标准，检测结果稳定可追溯。

11.显示屏：≥5高清彩色触摸屏，全中文操作界面，菜单简洁，一键式检测流程，麻醉医护人员可快速上手。

12.结果显示：同屏展示检测数据、参考范围、异常值高亮提示，支持数据快速查阅、打印。

13.待机功耗：低功耗待机模式，长期待机不耗电、不损耗试剂，开机即可快速检测，无需预热等待。

14.防护等级：整机防护≥IPX3，防液体泼溅，兼容手术室常规消毒擦拭，易清洁、防污染。

15.维护需求：免日常维护，无管路清洗、无液体更换、无电极活化等繁琐操作。

16.耗材兼容性：专用试剂耗材渠道稳定，供货及时，可按需采购小批量耗材。