人体成分分析仪（含营养分析系统）技术参数

一、设备简述：

1、测量原理：采用多频率生物电阻抗法，在人体躯干及五个节段(左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干)进行30个阻抗测量。

2、测量方式：多频率生物电阻抗法（BIA法）

3、测量频率：1kHz，5kHz，50kHz，250kHz，500kHz，1000kHz

4、测量阻抗：20-1200欧，精确度在±3%之内

5、测量电极：四极8点接触式电极

6、测量体重：5-250KG，精确度在±0.2kg之内。

7、身高范围：90-220cm

8、年龄支持范围：≥1-99岁（提供证明材料）

9、显示屏幕：≥10.4"液晶屏，高分辨率1024*768，16.2M 真彩色

10、报告格式：普通A4报告纸，专用模板打印报告纸。

11、测量时间：1分钟以内

二、设备检测指标：

1、通用报告类型：人体成分报告、水分报告、身体围度报告、运动营养报告、儿童报告及综合报告，计6张报告。各打印报告支持在后台设置是否输出。

- 2、支持≥3种模式（提供≥3种模式和≥7张报告单证明）：

- 普通模式（通用报告）：输出以上通用报告。

- 多余水模式：输出人体多余水分专用报告。

- 专业模式 : 在普通模式的基础上，输出普通模式报告+水分报告。

4）整机合计7张报告。

3、输出指标（成人人体成分报告）：

1）身体成分分析：细胞内液，细胞外液，总水分，蛋白质，无机盐，体脂肪量，肌肉量，去脂体重，体重及各指标正常参考范围。

2）肌肉脂肪分析：骨骼肌肉量，体脂肪量及正常参考范围。

3）肥胖分析：身体质量指数，体脂肪率，腰臀比，内脏脂肪面积及正常参考范围。

4）节段分析：对左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段进行肌肉、脂肪分析

5）体重控制分析：目标体重，体重控制，肌肉控制，脂肪控制，基础代谢量，总能量消耗，

6)浮肿指数：包括细胞外液率（ECF/TBF）、细胞外水分率（ECW/TBW），输出左臂、右臂、躯干、左腿及右腿五个节段部位的指标；包括全身细胞外液率、全身细胞外水分率。

8)营养评估：蛋白质（不足、正常）、无机盐（不足、正常）、体脂肪（不足、正常、超标）进行综合评估。

9)肌肉评估：上肢、下肢均衡和发达程度评估。

10)研究项目：

(1)左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干五个部位六个频率的30个阻抗值。

(2)历史记录：体重、身体质量指数、体脂肪率、骨骼肌近12次历史数据。

(3)基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、水合率（TBW/FFM）、去脂体重指数FFMI、上臂围度AC、上臂肌肉围度AMC等的检测与分析。

(4)相位角：全身及节段相位角。

4、输出指标营养与运动处方报告（提供与设备同一品牌营养处方系统软件著作权证和检测报告单证明）：

营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量；运动处方分日常、低运动量、中运动量、高运动量区分，并提供具体运动项目与时长建议等。

5、输出指标（围度分析报告）：

包括左臂、右臂、左大腿、右大腿、胸部、腹部外围围度、肌肉围度、脂肪厚度的指标；以及颈部、臀部外围围度指标。并提供标准正常参考值。

6、输出指标（体水分专用报告）：

包括身体总水分、细胞内液、细胞外液分析；各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干水分分析；身体浮肿指数以及各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干浮肿指数；身体水分历史记录。多余水模式中输出多余水、标准水合体重指标。

7、输出指标（综合专用报告）：

1）支持在设备设置界面选择是否采用综合打印报告模式，可以实现单独打印。

2）采用身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、腰高比和内脏脂肪面积综合评估肥胖状况。

3）采用肌肉量、骨骼肌肉量、四肢骨骼肌指数、肌肉指数综合评估肌肉状况。

4）标注出节段肌肉、节段脂肪测量值和正常范围以及是否超标。

5）体重、身体质量指数、骨骼肌肉量、骨骼肌肉量、体脂率、细胞外水分比率五项指标的近五次历史记录及曲线图

8、营养管理：

支持采用管理端连接营养分析系统，通过设备检测及数据分析输出专用人群的营养报告，提供营养处方系统专用著作权证。

三、其他参数要求：

1、有云平台接口和云端服务支持，主机具备无线和蓝牙连接模式。

2、数据存储：自动存储，大容量存储，可存储≥50万组测量数据

3、查询功能：在设备上直接进行多种数据查询（ID号、身高、体重、年龄、性别查询）

4、设备安全管理：具有密码设置功能

5、具备医疗器械注册证。

6、具备专用管理软件著作权证。

7、提供第三方机构出具的软件产品质量检测检验软件产品登记测试报告。

8、为提升产品质量和市场用户装机量，人体成分分析仪应具备医疗器械注册证，满足获批注册证取证时间≥5年（提供注册证证明）。

四、售后保障：为提升产品售后服务质量和保障体系，人体成分分析仪生产厂家应在属地省会城市注册公司或经营分部，提供属地城市注册营业执照和缴纳单位≥5人社保证明。

9、 住院部营养管理

系统软件除了可以在门诊使用之外，在住院部病房，可进行住院部床旁营养评估分析，包含可进行：24小时膳食回顾调查、营养素安全剂量评估、NRS2002、SGA、MNA、PG—SGA、MST、MUST营养评估；可完成相关营养会诊信息记录，包含可录入：基础信息、主诉、症状、禁忌、生化指标。根据相关数据采集，可完成个体化营养管理方案的开具。

- 10、院外营养评价及营养管理

10.1.手机端与电脑PC端数据互联互通，可以实现随时随地进行营养评估的工作。

10.2.支持客户通过手机端录入个人院外指标信息，包括：体重、血糖、血压、膳食、饮水、运动及胰岛素使用情况数据，将院外管理数据进行整合，在院内可为客户打印相关院外整合数据报告。