肺功能仪参数
一、功能参数

1.检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等100多项参数；

2、★具有MV测试功能模块，满足分钟通气量的评估需求。

3.自带打印功能同时支持 A4 报告打印。

4.可显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比，便于临床更加直观和准确判断；

5.★流量范围：±16L/s；

6.★FEF25，FEF50，FEF75精度±5%或±200ml/s，取大者，对小气道进行评估

7.容量范围：0-16L；

8.容量精度：±3%或±0.05L，取大者；

9.★触摸屏≥8.4寸，触摸操作和整机集成外置快捷按键两种控制方式。

10.★自带打印机：热敏打印机，热敏打印宽度110mm；

11.存储病例：可扩展TF存储卡，不少于9000份病人数据存储；

12.★数据接口：主机提供4个USB接口，可实现数据传输与软件升级，可外接鼠标、键盘操作，可连接打印机建立工作站；

13.具备自动用于 BTPS 校正的外置环境参数传感器，检测参数要求：大气压：30-110 KPa；温度：-20-85℃；相对湿度：0-100%；

二、产品数据传输 

1.支持无线数据互联功能；

2、支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式
