- 心肺功能测试系统（28万）

- 1. 检测项目包含肺通气功能检查、呼吸肌力测定、支气管舒张试验、肺弥散功能检查等。

- 2. 肺通气功能检查显示参数包含：FVC、FEV0.5、FEV0.75、FEV1、FEV3、FEV6、VCmax、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VCmax、FEV1/FEV6、PEF、FEF25%、FEF50%、FEF75%、FEF25%-75%、Vexp、FET、Vexp/FVC等呼气指标，PIF、FIVC、FIV0.5、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、FIF50%、FEF50%/FIF50%等吸气指标；VC、VT、IRV、ERV、IC、RR、MV等；MVV、VT、RR、VR、FEV1*30等。

- 3. 呼吸肌力测定显示参数包含：MIP，MEP，MRPD、MRR等；

- 4. 肺弥散功能检查显示参数包含：DLCO SB、DLCO/VA、DLCOc SB、DLCOc/VA、VA、VCmax、VI、Discard Vol、VS、FITr、FATr、FICO、FACO、tBH、Ti、Te、Hb、TLC-SB、FRC-SB、RV-SB、RV%TLC-SB、VI/VC、VI/VCmax、TLCO SB、TLCOc、KCO SB、KCOc、VD、COHb、VC、VT、IRV、ERV、IC、FRC%TLC-SB、RR、MV、VDanat、VDequip等。

- 5. 肺通气功能检查可显示呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线），具备多项预计值公式。FVC测量中支持专业模式、动画模式检查；可以根据临床经验选择呼气项最佳曲线、吸气项最佳曲线；灵活配置自动填写模板；支气管舒张试验阳性判读标准支持儿童和成人。

- 7.呼吸肌力测定时可显示压力—时间曲线，具备多种预计值公式。

- 8.提供智能预警提醒，支气管试验用药后测量时间提醒。

- 9.提供弥散测量脱气实操练习，不仅促进患者快速掌握操作要领，而且避免过度吸入弥散气，影响测量结果准确性。

- 10.具备自动气路泄压、自动气路清空功能。

- 11.★采用超声时差流量检测技术，灵敏度高，阻力小，旋转卡口，测量稳定，传感器内置加热片，不再受冷凝水困扰。

- 12.★容积-时间曲线图支持FRC位对齐、口压曲线动态显示，浓度时间图动态显示CH4浓度曲线。

- 13.★支持容量和线性验证，支持弥散定标和验证功能，无需手动调整采样管路可实现一键快速定标，并支持弥散3L定标筒验证，检测气路密封性。

- 14.★系统支持支气管激发试验（2分钟潮气法），并具备激发高气道反应预警。

- 15.使用一次性肺功能仪用过滤嘴，有效克服交叉感染；分体式碟阀设计，方便清洗、消毒和维护。

- 16.仪器自带智能语音提示功能，引导受试者规范操作，方便掌握检测动作要领。

- 17.患者信息输入支持医护手动填写和患者扫码自助填写、扫一扫。

- 18.肺功能软件内置操作宣教视频。

- 19. 用力肺活量：肺功能测定仪的测量范围在（0～10）L内 ，准确性：±2.5％或±0.050L（取其大者）。

- 20. 一氧化碳（CO）测量：测量范围0-0.4%内，浓度偏差为±0.01%，分辨率：0.001%。

- 21. 甲烷（CH4）测量：测量范围在0-0.4%内，浓度偏差为±0.01%，分辨率：0.001%。

- 22. 质控管理模块：自动计算检测结果质控评级，可形成质控报告；测量中实时动态语音、图文提示，结束后依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线。

- 23. 报告管理模块：支持生成及打印多种标准图文检测报告报告模板，包括肺通气检查、支气管舒张试验、肺功能弥散等，报告签名支持：图片签名、印刷体签名、空签名。

- 24．数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能。可以对接呼吸康复全病程管理系统、慢阻肺全病程管理系统。

- 25.★设备设计使用寿命≥10年，需注册证、说明书或者铭牌明确标注。

- 26.★配置呼吸康复管理系统（具有著作权证）

- 患者管理：新建患者、新建随访、门诊筛查、风险评估；

- 患者信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日、身份证号、地址、联系电话、病种等；

- 计划管理：呼吸康复评估、康复处方制定、呼吸康复训练、支持远程居家康复管理；

- 硬件管理：须对接心肺功能测试系统、六分钟步行测试系统、运动心肺测试系统、呼吸康复训练仪、呼吸训练器等。

- 安全性要求：保护调查对象隐私,保证信息平台和所收集信息的安全性。