脑氧监测仪技术参数

1.设备采用成熟近红外光谱（NIRS）技术，抗干扰能力强，不受肤色、血压、脉搏、体温、电刀等外界因素影响。

★2.监测通道：≥2通道，可同步双侧脑区监测，单通道可切换至躯体组织血氧监测，各通道独立显示、独立报警。

★3.显示屏幕：高清彩色触摸屏，亮度自适应调节，支持强光下清晰查看；同屏显示参数数值、趋势曲线、信号质量、报警信息。

4.操作方式：支持触摸屏和/或物理快捷键双重操作，防止术中误触，戴无菌手套可便捷操控。

5.供电方式：内置可充电锂电池+外接交流电双模式，充满电后连续续航≥6小时，支持术中断电无缝切换，不中断监测。

6.设备重量：整机≤5kg，配备便携提手，可快速移动至不同手术间。

7.噪音水平：工作噪音≤45dB，不干扰手术室环境。

★8.核心监测指标：局部脑血氧饱和度（rSO₂），测量范围0%-100%，测量误差≤±3%，重复性误差≤2%。

9.灌注相关指标：组织血红蛋白浓度指数（THI）、氧合血红蛋白变化量（ΔCHbO₂）、还原血红蛋白变化量（ΔCHb）、总血红蛋白变化量（ΔCtHb），全面评估脑灌注状态。

10.信号质量：三级信号提示（绿/黄/红），实时反馈探头贴合度与监测可靠性，信号差时自动声光预警。

11.刷新频率：参数更新速率≤3秒/次，趋势曲线实时同步，无延迟卡顿。

12.报警功能：分级声光报警，报警阈值用户可自定义，支持rSO₂高低限、信号丢失、电池低电量、探头脱落等报警，报警音量可调。

★13.探头类型：可重复或一次性使用探头，适配成人、儿童、新生儿不同头围。

14.探头连接：抗干扰能力强，线缆柔软耐弯折，不易拉扯脱落。

15.探头兼容性：同一主机可兼容不同年龄段探头，自动识别探头类型，无需手动切换。

16.数据存储：可大容量存储监测数据，支持循环覆盖。

17.基准值设定：可自定义设定患者基础rSO₂值，实时对比偏离程度，辅助临床判断。

18.设备外壳采用抗菌材质，易清洁消毒，适配手术室院感防控要求。