- 肌松监测仪技术参数

- ★1.监测原理：采用外周神经电刺激+肌电/加速度监测技术（二选一或双模式兼容），无创监测尺神经、面神经等外周神经传导功能，精准反映肌肉松弛程度。

- ★2.刺激模式：标配临床全品类刺激模式，满足不同麻醉阶段需求：单次颤搐刺激（Single Twitch），四个成串刺激（TOF），强直刺激（Tetanus），强直后计数刺激（PTC），

- 双重爆发刺激（DBS）。

- ★3.核心监测指标：实时显示TOF比值（T4/T1）、肌颤搐幅度、强直后计数、刺激电流强度、刺激频率、监测趋势图，数据直观可读，辅助麻醉医师快速判断肌松状态。

- 4.刺激参数可调范围：刺激电流：0～80mA连续可调，默认安全起始电流，精准适配不同患者体型与神经敏感度；刺激频率：0.1Hz～100Hz可调，匹配各类刺激模式；脉冲宽度：0.1ms～0.5ms可调，保障刺激有效性与安全性。

- 5.监测精度：TOF比值测量误差≤±5%，肌颤搐幅度检测精准，无漂移、无延迟，实时同步肌松变化。

- 6.操作界面：高清彩色显示屏，全中文界面，数字+波形双显示，可一键切换刺激模式、调节电流强度；支持屏幕背光调节，适配手术室明暗环境。

- ★7.报警功能：声光双重报警，涵盖传感器脱落、电极接触不良、电流异常、系统故障、肌松残余预警（TOF比值达标提醒），报警音量可调，异常状态实时提示。

- 8.供电方式：支持外接供电，内置可充电锂电池，断电自动切换，续航时间≥4小时，满足术中转运、断电应急监测需求。

- 9.机身设计：外壳采用阻燃、耐腐蚀医用材质，兼容酒精、含氯消毒剂擦拭消毒；重量≤1.5kg，标配悬挂支架/卡座，可固定于麻醉机、吊塔、手术床旁，便携易收纳。

- ★10.传感器类型：采用一次性无菌表面电极/加速度传感器，无热源、无致敏性，避免交叉感染，符合院感防控要求。

- 11.电极适配性：兼容成人、儿童（含婴幼儿）患者，粘贴牢固，导电性能稳定，不受术中汗液、消毒液影响，持续监测无信号中断。

- 12.连接线：柔性防拉扯连接线，长度≥1.5m，方便电极粘贴位置调整，抗干扰能力强，保障信号传输稳定。

- 13.数据存储：内置存储模块，记录刺激参数、TOF比值、监测时长、报警信息，支持数据回溯查看。

- 14.校准功能：开机自动校准，无需手动频繁校准，减少术前准备时间，提升手术效率。

15.防护等级：整机防护等级≥IPX3，防液体泼溅，适配手术室清洁、消毒场景。