 4K超高清关节镜系统技术参数

 一、总体要求

★1.1 4K摄像主机系统、摄像头、耦合器、4K关节镜镜子、动力刨削系统、等离子射频汽化系统等为同一品牌，保证整套系统的适配性和稳定性。

▲1.2 光源、摄像采用一体机设计，操作简便、节省手术准备时间和手术室

 二、4K摄像主机系统

★2.1 主机视频输出分辨率：4K UHD （3840×2160），同时支持1080P图像输出。
▲2.2 扫描方式：逐行扫描。输出接口：4×3G -SDI或12G-SDI ,HDMI,USB3.0,USB2.0多种输出制式，支持4K/1080p多种制式监视器。
2.3 内置菜单含有以下功能：增益设置、亮度调节、变焦调节、按键设置、白平衡调节、色彩调节、对比度调节
2.4 快门速度≥1/10,000秒

2.5 可实时捕捉影像和视频，可同时在主机及外接两台设备上存储，具备断电保护功能，手术数据自动保存。
2.6 显示色彩≥10亿色（10Bit）。

2.7 手术模式：内置多种术式，至少包含肩关节、膝关节、髋关节、小关节等，可自定义任意手术模式，一键切换。

 三、LED光源系统 
▲3.1 光源类型：采用LED冷光源，具备自动待机及冷启动功能，使用寿命≥30000小时。

3.2 光源调节模式：具备手动亮度可调。

3.3 总光通量：≥1200lm。

3.4具有简体中文操作界面

3.5 电子光纤或常规光纤规格：5.0mm×3.0m，光缆可高温高压、低温等离子、环氧乙烷消毒灭菌等多种方式灭菌。

 四、摄像头

4.1 机身：一体化或C-Mount标准接口,逐行扫描，CMOS传感器。

▲4.2 摄像头按钮：≥3个，具备编程功能，可自定义实现≥6种预设功能，如开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节等。

4.3 数码变焦调节：≥100级或≥10档。

★4.4 摄像头防护等级，≥IPX7 灭菌方式：可高温高压消毒灭菌。

4.5 耦合器：可缩放变焦范围，可提供定焦耦合器和变焦耦合器可选，支持高温高压、低温等离子、环氧乙烷消毒灭菌。

五、4K关节镜及入路系统

▲5.1 4K4.0mm关节镜，工作长度≥156mm；物镜采用蓝宝石材质，硬度高，耐磨，防起雾。

▲5.2 视场角：≥105°。

5.3 镜鞘采用双阀设计，进出水阀可360°自由旋转。

5.4 提供可选锥形闭孔器、钝形闭孔器。

5.5 灭菌方式：高温高压、低温等离子、环氧乙烷消毒灭菌。

★5.6 提供可变焦关节镜镜子（镜头耦合器一体化设计）。

5.7 与摄像主机同品牌30°内窥镜有4mm、2.7或2.5mm两种规格可选。
六、医用专业监视器

▲6.1医用显示器，屏幕尺寸≥32英寸。

6.2 分辨率：≥3840×2160。

七、等离子射频汽化系统

7.1 主机具备三类注册证，用于关节镜手术期间实现软组织消融（汽化）、修复、切割和血管止血。

7.2. 主机带有液晶显示屏，能够实时显示消融功率、档位或温度。

7.3 输出模式至少包含：消融模式（不少于三档可调）、凝血模式。

▲7.4 具备通过脚踏控制射频刀头进行消融及凝血功能。

★7.5 关节镜保护功能：在刀头过于接近关节镜时，系统会立即暂时中断能量输出，但在刀头移开后会马上恢复正常工作状态。  

7.6 消融模式具有低温技术，腔内温度控制在≤50℃。

▲7.7 消融功率最大值：≥380W。

7.8 刀头手柄至少具有2.3mm-4mm多种规格，提供≥7种刀头型号供选择。

7.9 系统提供不同工作设置，连接相应刀头，主机会自动默认到推荐的档位。

 八、动力刨削系统

8.1提供不同转速和不同运行模式，使切割组织更加高效便捷，医生无需关心刨刀转速。


8.2 扭力≥160毫牛·米或≥32盎司-英寸。

★8.3 单向转最高速≥10,000 rpm，多档可调；往复转最高转速≥3000 rpm，多档可调。

8.4刨刀方向：具备正向、反向和往复三个方向调节。

8.5 头端直径多种可选，刨刀头与磨头，满足肩膝髋踝等不同类型手术。

8.6 脚踏防水、压力感应、无级变速或手控手柄控制。

8.7 具备松脚踏刹车即停功能，确保手术安全。 

配置清单

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	光源内置高清摄像控制系统-控制主机
	1 
	台

	2
	高清摄像头
	2
	个

	3
	光学变焦耦合器
	2
	个

	4
	导光束
	3
	根

	5
	4K 32 寸 医用高清监视器
	1 
	台

	6
	内窥镜，4.0mm  30度
	3
	支

	7
	镜鞘，2个旋转活塞
	2
	支

	8
	闭孔器，钝头
	2
	支

	9
	台车
	1
	台

	10
	专用消毒盒
	2
	个

	11
	内窥镜手术动力设备 
	1
	台

	12
	带手控刨削手柄
	2
	把

	13
	 动力主机脚踏
	1
	个

	14
	等离子射频汽化系统
	1
	台

	15
	等离子脚踏
	1
	个

	基础工具

	1
	 篮钳（左弯）
	2
	个

	2
	  篮钳（右弯）
	2
	个

	3
	  篮钳（直向）
	3
	个

	4
	蓝钳（倒剪）
	2
	个

	5
	剪线钳（闭口）
	2
	个

	6
	抓线钳（带齿）
	1
	个

	7
	抓线钳
	1
	个

	8
	探针
	2
	个

	9
	推结器
	2
	个

	10
	半月板滑槽
	2
	个

	11
	肩袖缝合钩  左弯45°
	2
	个

	12
	肩袖缝合钩  右弯45°
	2
	个

	13
	肩袖缝合钩  直90°
	2
	个

	14
	多功能盐水架
	1
	套

	15
	微骨折器（40度）
	1
	个

	16
	微骨折器（60度）
	1
	个

	17
	软骨刮匙（卵圆）
	2
	个

	18
	半月板锉
	2
	个

	19
	
	
	

	20
	
	
	


