上海曙光医院安徽医院高档腹部超声仪（肛肠方向）

货物需求一览表及技术规格

- 设备名称：超高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统（肛肠方向）

- 数量: 壹套

- ★用途：具备三类注册证

主要用于腹部、肛肠、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。

- 交货期：合同生效后30日

- 主要技术规格及系统概述：

5.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.1.1   ≥22英寸高分辨率监视器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像，

监视器自由臂可任意角度移动

5.1.2   ≥10英寸彩色液晶触摸屏

5.1.3   智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可旋转，高度可调

5.1.4   全域聚焦技术

5.1.5   数字化高分辨率二维灰阶成像单元

5.1.6   数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元

5.1.7   数字化能量多普勒血流成像单元

5.1.8   数字化频谱多普勒显示及分析单元

5.1.9   数字化M型显示及分析单元

5.1.10  全方位M型技术，支持凸阵、线阵、相控阵探头

5.1.11  数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头

5.1.12  组织多普勒成像单元

5.1.13  空间复合成像技术（复合角度可调）

5.1.14  组织谐波成像功能

5.1.15  图像一键优化技术（优化二维、彩色、频谱等）

5.1.16  自适应成像技术，智能化滤波解析，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥5级

5.1.17  自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别并调整

5.1.18  具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野

*5.1.19  具备超微血流成像技术，分析和滤除与低速血流叠加在一起的组织运动伪像，

通过背组织信号剪影的方式提升显像，提高极低速血流的敏感性和分辨率。

5.1.20  具备实时多普勒自动包络分析功能

5.1.21  具备实时双幅同屏显示二维图像

5.1.22  具备实时双多普勒同步智能追踪及取样技术。

5.1.23  具备应变式弹性成像功能

5.1.23.1  具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像

5.1.23.2  具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶

和脂肪层ROI，并进行应变比值测量

*5.1.23.3  支持凸阵、线阵、双平面、术中等探头

5.1.24   具备自动血管内中膜厚度测量

5.1.25  具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能：具有至少10个弥散定量

诊断参数，具备应变直方图显示

5.1.26  具备剪切波技术

5.1.26.1  具备剪切波速度分布直方图

*5.1.26.2  测量Vs的同时，进行脂肪衰减系数测量

5.1.26.3  外部输出测量数据可用（CSV文件格式）

*5.1.27  具备联合弹性成像功能

5.1.27.1  在双屏视图中同时显示应变式弹性和剪切波弹性图像

5.1.27.2  同屏测算并显示应变式弹性和剪切波弹性计算多项参数数值

5.1.28  具备造影谐波成像功能

5.1.28.1  造影剂二次谐波成像单元,包含低出厂具备低机械指数（Low MI）

和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式。

5.1.28.2  具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量及穿

刺引导，实时显示穿刺针进针路径,并同步显示穿刺针进入深度数值

5.1.28.3 具有时间强度曲线分析

5.1.28.4  具有实时状态下双时间计时器

5.1.28.5  具有造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编

码，单一平面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别

*5.1.29  支持多影像融合介入导航系统，融合了实时US与CT/MR/PET的容积数据

图像，多种成像方式优势提取，实现精准定位及介入治疗

5.1.30  支持心脏实时三维成像，支持单晶体矩阵探头，提供实时三维成像

5.2  测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒）

5.2.1   一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等

5.2.2   M型测量

5.2.3   多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记）

5.2.4   产科测量与分析：

5.2.5   妇科测量与分析

5.2.6   心脏功能测量与分析

5.2.7   外周血管血流测量与分析

5.2.8   乳腺测量与分析

5.2.8.1  具备专业乳腺测量软件包

5.2.8.2  具备乳腺占位分布图

5.2.9   髋关节角度测量与分析

5.2.10  NT自动测量与分析

5.2.11  IMT自动测量与分析

5.2.12  报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示

5.3  图像存储与（电影）回放重现单元

主机硬盘≥1TB，电影回放单元≥60000帧

5.4  输入/输出信号：

输入：DVI、S端子

输出：DVI、S端子、复合视频

5.5  图像管理与记录装置

5.5.1  超声图像存档与病案管理

5.5.2  支持DVD/CD存储器、USB存储器

5.5.3  兼容DICOM 3.0

5.6  DICOM 网络连接

5.6.1  兼容产科、心脏、血管、腹部测量等结构报告

5.6.2  查询和检索

六、技术参数及要求

6.1  系统通用规格：

6.1.1  监视器：≥22英寸高分辨率显示器，广视角、高对比度

6.1.2  操作面板具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10英寸

6.1.3  可任意互换电子探头接口：≥6个，≥4个激活

6.1.4  预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件

6.1.5  安全性能：符合安全质量要求

6.1.6  系统动态范围≥320dB

6.2  探头规格

6.2.1  频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调

6.2.2  类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、环阵探头、双平面探头

6.2.3 标配探头6把

6.2.4  B、D、M兼用：

凸阵：B/PWD，B/CWD，B/M

线阵：B/PWD，B/CWD，B/M

相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M

6.2.5  探头工作频率范围

单晶体凸阵探头（1.0-6.0MHz）

线阵探头（2.0-12.0MHz）

超高频线阵探头（5.0-18.0MHz）

单晶体相控阵探头（1.0-5.0MHz），最大扫描角度≥120°

双平面探头（凸+线）：凸阵 （2.0-10.0MHz）、线阵 （2.0-14.0MHz）

经直肠环阵探头（5.0-10.0MHz）

（探头晶片360环阵排列，无需转动探头，扫查角度可达360°)

6.2.6  最大扫描深度≥40cm

6.2.7 可配凸阵专业穿刺探头、术中探头、腹腔镜探头、机器人探头等（注明探头型号）

6.3  灰阶显像主要参数：

6.3.1  发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射

6.3.2  接收方式：多重高速数字化波束形成器

6.3.3  数字式声束形成器： 数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit

6.3.4  增益调节：B、M、D可独立调节

6.3.4.1  TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段

6.3.4.2  实时及冻结后均可调

6.3.5  成像速率

6.3.5.1  凸阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥62帧/秒

6.3.5.2  相控阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥168帧/秒

6.4  频谱多普勒：

6.4.1  显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF

连续波多普勒CW；双多普勒 Dual Gate Doppler

6.4.2  多普勒频率可视可调

6.4.3  最大测量速度：

6.4.3.1  PWD正向或反向血流速度≥8m/s

6.4.3.2  CWD正向或反向血流速度≥16m/s

6.4.4  最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）

6.4.5  取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

6.4.6  多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节

6.5  彩色多普勒

6.5.1  显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示

6.5.2  彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图

6.5.3  高精细动态血流

6.5.4  显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30° ~ +30°

*6.5.5  成像速率

6.5.5.1  凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥19帧/秒

6.5.5.2  相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥60帧/秒

6.6  数字化图像管理与记录装置

6.7  动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG格式直接传输到存储媒介，不需要特殊

软件转换，即可在PC机上直接观看图像

七、售后服务

7.1  整机质保三年

7.2  提供全年原厂全天24小时技术支持，软件系统终身免费升级

7.3  故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可

提供备用机

7.4  服务期内每年开展至少一次免费深度巡检

7.5 负责与医院PACS系统完成对接，并承担所有费用

硬件配置要求

1、主机(最新机型及最新版本)；

2、6把探头：腹部探头+高频线阵探头2+经直肠双平面探头＋360°环扫探头+相控阵探头；

3、1台品牌电脑（型号待定）+1把电脑椅+1张电脑桌；

4、1把超声检查椅

5、1张检查床

6、一台彩色激光打印机