动态血糖监测系统

- 适用范围：用于监测18周岁及以上糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续变化趋势并跟踪其动态波动趋势，以便提高糖尿病管理水平。

- 结构组成由扫描检测仪、传感器套装和软件组成。

- 主要技术要求：

- ★1.校准方式：无需指尖血校准。

- ★2.监测时长≥14天，有夜间分析、高低血糖提醒功能，多日血糖对比日期可选。

- 3.数据读取：蓝牙实时自动传输，无需扫描。

- 4.实时血糖图谱，有昨日血糖同显功能。

- 5.传感器血糖浓度探测范围：2.2mmol/L~25.0mmol/L。

- 6.采样频次：5分钟，每天288个数据。

- ★7.传感器平均绝对相对误差（MARD值）：≦8.83%。

- ★8.产品结构：传感器发射器一体化设计，一次性使用，发射器无需充电。

- 9.传感器植入电极：单根软针5mm。

- 10.传感器的防水等级：IPX8。

- 11.操作简便，无需再次组装发射器，一步植入即可使用。

- 12.佩戴后59分钟即可显示血糖信息，减少医患等待血糖数值时间。

- 13.具有动态葡萄糖评估报告，包含内容：

- 13.1 血糖数据：预估糖化血红蛋白、平均葡萄糖水平MG、葡萄糖标准差、变异系数CV，低血糖风险标图、葡萄糖目标范围时间TIR、TAR、TBR

- 13.2 AGP图谱：含中位线、25-75%、5-95%区间

- 13.3 每日葡萄糖、每日葡萄糖曲线分析

- 13.4 多日对比曲线：探头值数量、血糖上下限和平均值，达标时间百分

- 13.5 血糖波动：LAGE最大血糖波动幅度、MAGE平均血糖波动幅度、MODD日间血糖平均绝对差、SD葡萄糖标准差及CV变异系数等

- 13.6 有可选择日期的多日分时段葡萄糖详情明细表

- 14.具有饮食、运动、用药、用胰岛素、指血、睡眠、身体状况等打卡及补打记录功能，可依据具体内容信息做出相应分析。

- 15.可提供监测系统个人APP，可实现亲友、医生数据共享，远程监护多人共管。

- ★16.可提供医生专属APP，可实现一机多患者管理。

- 17.可提供专用查房系统，实现科室动态血糖统一管理。

- 18.可提供门诊系统软件，可实现院内外血糖信息互通功能。