手术用头架及软轴牵开器技术参数

1、头夹：

1）、三钉式固定：三钉同步对头部加压，３钉按等腰三角形分布，固定稳固.

★2）、三钉都具有压力指示计（0~80pound），三钉压力可以单独调节，非单侧压力调整。

3）、非对称斜U型设计，节约空间。

★4）、头夹采用高强度铝镁合金，兼顾耐用性和轻便性，重量小于1.55kg。

2、万向球轴连接器：

1）、万向球轴连接器，可三维立体空间各角度360度旋转。

2）、球头关节采用纳米技术，关节结合紧密，球头表面光滑，避免血渍污物渗入，易于清洁保养。

3）、球头关节小巧，球头直径小于24mm，可调整角度大。

4）、连接器整体轻便小巧，重量小于0.9kg。

★5）、连接器锁定方式采用底部伸缩手柄，省力且不占用额外空间，非侧面手柄或旋钮锁定。

3、底座：

1）、具有绝缘垫，确保和手术床绝缘。

2）、固定方式：采用双凸轮动态安全锁，单手柄双锁定。

3）、手柄为具有金色涂层，提高警示识别度，手感舒适，坚固耐用，易清洁。

4）、端臂间距可调，可匹配任何型号手术床。

4、可重复使用头钉：

1）、高等级的钢制材料保证一致的锐度和耐用性。

2）、具有阻尼垫，安装拆卸快捷。

3）、精确的穿透保证最小的创伤

4）、可提供成人及儿童可重复使用头钉

5、头托

1）、纵向和横向调节实现患者定位的灵活性。

2）、可调节衬垫适应各种大小及形状的头颅。

3）、凝胶衬垫弹性足，确保舒适感，降低压迫性坏死发生率。

4）、防水功能，方便清洁。

5）、凝胶衬垫可拆卸设计，方便维修更换

6、牵开系统

★1）主支撑杆带固定夹，无需转接件即可固定于头架及床边轨上，可提供头架牵开、床旁牵开两种牵开方式

★2）开放式牵开，主支撑杆及副支撑杆均采用直杆设计，非曲臂设计

3）可根据手术需要进行组件组合，方便安装设置

4）软轴牵开臂长度9.5英寸

5）软轴固定硬度可以连续调节。

6）软轴及脑压板采用哑光钝化处理，增加摩擦力度，同时避免显微镜下反光。

7）蛇臂球节大小均匀一致，避免粗细不均导致球节易损。

8）具有各种型号及尺寸脑压板，为临床各种手术提供最佳牵开方式