超声经颅多普勒血流分析仪
主要技术指标：

2计算机主机显示屏幕≧21寸，独立TCD硬件，TCD主机操作系统：Windows系统，支持外接显示器（提供官方说明书证明文件）

3.支持 1.6MHz手持探头、4MHz手持探头、1.6MHz/2M监护探头

4.双通道监测：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示八个深度的频谱图，并可以任意选择频谱放大并保存。

★5.TCD探头接口≧4个，满足不同频率探头使用。（提供机器外观TCD接口图片证明）

6.测量速度：1.6M/2M探头校正角度为0，50mm深度时 ,单向最大速度显示量程≧720cm/s

★7.配备TCD专用有线小键盘，拒绝无线操作。

★8输出功率：0-153%可调(提供官方说明书证明文件)

★9高通滤波0-2000HZ范围19档可调，同时具有自动滤波功能（仪器截屏证明文件）

10.精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响；

11.检测参数：包括但不少于Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、SD(S/D)、a、HR、SBI、HITS、TI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、 lindegaard(LI)指数；

12. FFT采样率64、128、256、512、1024 、2028

13.动态M模：无限时记录原始血流信息，任何状态下可以实现每1mm间隔的血流信息回放、测量，回放数据在任何电脑上都可以播放

14.VCI指数功能：提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率；

15.一键报告功能，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告；

16.可以方便从病人文档中选取图谱用于幻灯演示，不需要格式转换

17.IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及血流速度Peak连续曲线显示与输出；

18.血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告；

19、数据缓存回放功能：支持30S数据缓存回放功能，可选择回放30S内血流频谱进行保存，永不错过最佳频谱信息；

★20.长程监护系统：≧9导模拟信号，≧10条脑血流参数趋势、监护事件标识、自动报警功能

21.微栓子监测系统：

①具备栓子图、声谱图、统计直方图等

② 可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件；自动识别栓子和伪差，自动计数

③ TCD报告同时显示栓子图、声谱图、直方图

22.发泡试验软件：自动计时、自动计数、自动去除伪差，智能发泡结果分级（提供软件截图证明）

23.血流动力学检查方面配备卧立位实验软件，满足神经科在焦虑症诊断及帕金森早期发现等；

24.探头自动休眠：支持探头自动休眠功能，可自定义设置探头休眠时长，在空闲时自动休眠，提高探头使用寿命

