全自动化学发光免疫分析流水线招标参数

流水线线体参数：

一、系统总体要求

※1.1 系统由轨道连接多台仪器，可实现样本在线装载、离心、开盖、全自动生化检测、全自动免疫分析检测等功能。全套设备包括全自动样品处理系统（含轨道）、免疫分析仪，免疫分析仪可兼容多品牌、多类型检验设备（生化，免疫，血凝等）。

二、技术参数

2.1样本进样单元

2.1.1单模块处理速度≥750管样本/小时

2.1.2样本最大装载量≥360个

2.1.3具有实时急诊标本插入功能

2.1.4一次性可以无序加载样本≥600管，自动将样本插入流水线RFID运输底座

2.1.5批量加载速度≥900管/小时

2.2离心单元

2.2.1单台离心机速度≥480管/小时，具备低温离心

2.2.2单台离心机孔位≥96个样本

2.3开盖单元

2.3.1去盖速度≥700管/小时

2.3.2回收仓容量：≥2000管帽

2.3.3试管类型：支持兼容不同类型试管去盖，直径12-13mm，高度75或100mm

2.4轨道系统

2.4.1主轨轨道通量：≥3600管/小时

2.4.2轨道类型：可根据医院需求提供I型、U型、T型、L型

2.5流水线软件管理系统

2.5.1在线仪器管理：能够集中控制并管理在线仪器，监测和提供检测样本、试剂耗材实时状态

2.5.2具备样本危急值自动报警推送功能

全自动化学发光免疫分析仪参数：

1.★检测方法：电化学发光法

2.系统检测速度：单模块速度≥300测试/小时

3.★试剂通道：单模块试剂通道≥45个，自带5-10℃冷藏功能。

4.★加样方式：采用一次性Tip/cup加样系统，避免交叉污染。

5.样本针要求：具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能；具备试管液面探测技术或自动跟踪功能。

6.具有待测样本拍照功能。

7.样本处理：采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥300个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测。

8.急诊样品：可在任何时间即时插入STAT急诊样品，并即时检测。

9.样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液、脑脊液、上清液、全血、唾液、溶血液、羊水等。

10.★可以支持不停机状态连续装载试剂盒及辅助耗材。

11.★定标要求：两点定标，且批定标有效期≥3个月

12.样品加样量：8-30μL

13.★混匀系统：采用无接触式涡轮混匀技术

14.重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检

15.仪器具有可扩展性，采用模块组合式设计，可连接不同速度及功能的模块，未来具有模块拓展可能。

16.自我备机功能：当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常检测。