乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 检测技术平台 | 基于荧光定量PCR检测技术，适用于ABI7300 、Stratagene Mx 3000P、ABI 7500、SLAN-96P、QuantStudio 5荧光PCR仪等常规扩增分析仪；适用于医院现有Natch48提取仪。 |
| 2 | 检测样本类型 | 血清 |
| 3 | 样本体积 | ≤200uL |
| ★4 | 核酸提取原理 | 超顺纳米磁珠提取技术，仅需一次洗涤，磁珠无需洗脱 |
| 5 | 核酸提取温度 | 常温 |
| 6 | 96样本处理时间 | ≤150min |
| ★7 | 检测灵敏度/检测下 限 | ≤10 IU/mL |
| ★8 | 线性范围 | 不小于(15-2.0E+09 IU/mL) |
| 9 | 覆盖基因型 | A、B、C、D、E、F、G、H基因型 |
| 10 | 批间精密度CV | ≤5% |
| 11 | 批内精密度CV | ≤5% |
| 12 | 抗干扰能力 | 血红蛋白(≤2g/dL)、总胆红素(≤28mg/d)、甘油三酯(≤3000mg/d)、总Ig(≤40g/L)对检测结果没有影响。 |
| ★13 | 是否有内标 | 有全程参与核酸提取和扩增的内标 |
| ★14 | 是否有内参比荧光ROX | 有校正加样误差和管间差异的内参比荧光ROX |
| ★15 | 扩增时间 | ≤75min |
| 16 | 自动化 | 可实现全自动化提取操作 |

丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法)

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 检测技术平台 | 基于荧光定量PCR检测技术，适用于 SLAN-96PABI7500荧光PCR仪、StratageneMx 3000P荧PCR仪、Roche Light Cycler 480荧光PCR仪等常规扩增分析仪；适用于医院现有Natch48提取仪。 |
| 2 | 检测样本类型 | 血清或血浆 |
| 3 | 样本体积 | ≤200uL |
| ★4 | 核酸提取原理 | 超顺纳米磁珠提取技术，仅需一次洗涤，磁珠无需洗脱 |
| 5 | 核酸提取温度 | 常温 |
| 6 | 96样本处理时间 | ≤180min |
| ★7 | 检测灵敏度/检测下限 | ≤25 IU/mL |
| ★8 | 线性范围 | 不小于(5.0E+01～1.0E+08 IU/mL) |
| 9 | 覆盖基因型 | 1-6 基因型 |
| 10 | 批间精密度CV | ≤5% |
| 11 | 批内精密度CV | ≤5% |
| 12 | 抗干扰能力 | 血红蛋白(≤2g/dL)、总胆红素(≤28mg/d)、甘油三酯(≤3000mg/d)、总Ig(≤40g/L)对检测结果没有影响。 |
| ★13 | 是否有内标 | 有全程参与核酸提取和扩增的内标 |
| ★14 | 是否有内参比荧光ROX | 有校正加样误差和管间差异的内参比荧光ROX |
| ★15 | 扩增时间 | ≤100min |
| 16 | 自动化 | 可实现全自动化提取操作 |