申请项目名称：肌电图仪（肉毒素引导治疗仪）

功能与用途：先利用肌电信号所转换成的视听信号来探测病灶部位肌张力高的位置，再实施定量电刺激确定靶肌肉

主要技术指标：

1、电刺激脉冲强度：0-15mA，脉冲强度误差：±5%

2、脉冲宽度：0.1ms 或 0.2ms，脉冲宽度误差：±10%

3、触发频率：1Hz 或2Hz，触发频率误差：±5%。

4、单道放大：可采集肌电信号（信号的有效幅值范围：0.05 mVpp~30 mVpp，频率范围：600Hz～5kHz），并转换为肌音信号输出。

5、负载阻抗：7k 负载阻抗乘以设定电流大于100V 就会触发过载提示功能

6、信噪比：70db

★7、仪器符合YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求-并列标准：电磁兼容-要求和实验及YY0896-2013医用电气设备 第2部分：肌电及诱发反应设备安全专用要求第36章规定的要求（提供食品药品监督局出具的检验报告）

8、仪器轻巧便于携带，方便科室的灵活操作应用；

★9、肌电图结合电刺激双重引导药物治疗，高精度声音提示，拒绝液晶显示屏，快速引导注射到最优的注射位置，提供注射效果评估和确认

10、刺激频率及脉宽可调，为不同临床需求提供多项选择。

★11标配原厂合规的肉毒素注射针电极一套（提供食品药品监督局出具的注册证）

12、有维修400热线电话，接到用户维修通知后， 4小时内作出响应，并提出相应解决方案