中频电疗仪
功能与用途：兴奋神经肌肉组织、软化瘢痕、松解粘连，具有镇痛、促进炎症消散、改善局部血液循环的作用，并具有药物导入功能。
主要技术指标： 

输入功率:200VA；

使用电源：220V，50Hz；

柜式款，液晶触摸屏操作；

具有8路输出通道，8路可独立控制，同时治疗8名患者或8个部位；亦可组合使用，形成4组干扰电数量；

具有6种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式、离子导入；
★具有103个内置处方及10个自定义处方，选择多样，灵活适配；

输出电流：≤50mA；

★载波频率：1kHz～12kHz，允差±10%；
载波波形：脉冲波；
调制波频率：0～150Hz，允差±10%；
★具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；
差频频率范围：0～200Hz范围内的单一值，允差在±10%或±1Hz；
差频变化周期：15～30s，允差±10%；
动态节律：4～10s，允差±10%
调幅度：0～100%的范围内的单一值，调幅度允差±5%；
定时功能：1～99min，步长为1min；

★干扰电输出：

电疗仪具有双路（二维）干扰输出；
具有普通模式、动态模式、调制模式、对极模式四种干扰模式；
★具有离子导入功能；
直流分量：离子导入方式脉动直流输出电压不大于100V；
★电极加热功能：电极板温度：38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；
★具有四大安全保护

超温保护：电极温度超过45℃，热保护器动作，切断加热电路，且有报警提示；
开路：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；
短路：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；
过流：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示；
电疗仪在多步程序中频电流疗法中具有锁定功能，满足临床个性化需求；
连续工作时间：≥4h；

噪声：≤45dB；

尺寸（mm）：484*461*863；

重量：16kg；
