全自动化学发光免疫分析仪招标参数

1. ★检测方法：电化学发光法

2 系统检测速度：单模块速度≥300测试/小时

3. 试剂通道：单模块试剂通道≥45个，自带5-10℃冷藏功能。

4. 加样方式：采用一次性Tip/cup加样系统，避免交叉污染。

5. 样本针要求：具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能；具备试管液面探测技术或自动跟踪功能。

6. 具有待测样本拍照功能，能很好避免气泡对检测检测结果的干扰

7. 样本处理：采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥300个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测。

8. 急诊样品：可在任何时间即时插入STAT急诊样品，即时测试。

9. 样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液、脑脊液、上清液、全血、唾液、溶血液、羊水、经处理的粪便

10. ★可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材。

11. ★定标要求：两点定标，批定标有效期≥3个月

12. 样品加样量：8-30μL

13. ★混匀系统：需采用无接触式涡轮混匀技术

14. 重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检

15. 仪器具有可扩展性，可采用模块组合式设计，可连接不同速度及功能的模块，未来具有模块拓展可能。

16. 自我备机功能：当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常的检测