吞咽神经和肌肉刺激仪
功能与用途：适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。
主要技术指标： 

产品组成：由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成。

★操作方式：彩色液晶触摸屏，配合一键飞梭进行定位操作（提供证书或实物图佐证）。

通道数量：双通道柜式一体机。

治疗功能：同时具备评估、治疗及训练三种功能。

★辅极小脑顶核电刺激功能

四种基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz；

辅极脉宽500μs±15%。

5种输出模式：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式，评估模式（选配手持电极具有手持电极模式）。

★设备内置电极放置和粘贴示意图，便于临床操作人员根据不同病症灵活选择。

患者病历信息管理：记录患者详情信息，可新增、查询、删除、导出病历信息。

成人连续模式

输出电流：0～80mA，分160档连续可调；

脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调；

脉冲间隔：100μs；

脉冲频率：20Hz～100Hz。

儿童交替模式

输出电流：0～80mA，分160档连续可调；

脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调；

脉冲间隔：100μs；

脉冲频率：20Hz～100Hz ；

手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式

输出电流：0～25mA，分50档连续可调。

脉冲宽度：1～28档可调，即10ms～1000ms可调；

自动触发脉冲模式：脉冲间隔 1～5档可调，即1～5s可调；

自动触发脉冲模式脉冲频率：0.154Hz～0.985Hz。

评估模式

波形：三角波和方波

输出电流：0～25mA；

脉冲宽度：1000ms、500ms；

脉冲间隔：5s；

脉冲频率：当脉冲宽度为1000ms时，脉冲频率为0.167Hz；当脉冲宽度为500ms，脉冲频率为0.182Hz。

手持电极模式（选配手持电极可用）
输出电流：0～80mA，分160档连续可调；

脉冲宽度：1～31档可调，即100μs～400μs可调；

脉冲间隔：100μs；

脉冲频率：20Hz～100Hz；

具有定时功能，时间范围1～99分钟，步长为1分钟。

电源要求：220V，50Hz。

电刺激仪连续工作时间大于8h。

输入功率：120VA。

★支持选配手持电极手柄和手持电极：棉签电极、Y状双极性电极、球状电极、板状圆形电极、单点球状电极、两点球状电极、Y状电极、梨状电极。

手持电极手柄对进液的防护程度为IPX7。
