 血培养仪参数

	1、★用于对血液以及无菌体液样本进行微生物培养、检测。（提供注册证）
2、检测容量：≥120瓶位，模块化设计，具备高容量扩充能力，以适应医院的快速发展，样本容量最多扩展至840培养瓶位。
3、★具有血量检测功能,血量值可显示在报告上，提升标本质量控制水平
4、每组培养箱的温度应可25-45℃ 范围内调校来针对适合临床或环境细菌所需要的生长温度。仪器每10分钟检测一次，对阴/阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。
5、系统培养箱的每个孔都设有独立检测器、独立光学检测器、独立指示灯来核正、检测、和指示培养瓶实时情况
6、系统采用不可逆的二氧化碳产色技术，通过培养瓶底二氧化碳感应器，可快速、准确地侦测出培养瓶内是否有微生物存在或生长。
7、系统提供3种不同的计算方法：阈值法、斜率法与加速度法，确保阳性检测结果高度准确性。
8、血培养瓶为三层夹心复合材料制造工艺，保证瓶子的稳定性和密封性，提供厌氧菌或需氧菌所需的气体环境
9、血培养瓶通过NMPA批准用于血液及其他无菌体液的检出。
10、血培养瓶对粪肠球菌、肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌、白色念珠菌、肺炎链球菌等检出限≤6CFU/瓶，适宜感染早期的患者或者低菌血症患者（证明资料说明书、彩页）。
11、具备延迟放瓶功能，有关于临床常见10种以上菌株（如金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、克柔念珠菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎链球菌等）延迟装载检出率的验证数据。（证明资料说明书、彩页）
12、提供血培养瓶有关于临床常见菌株（如鲍曼不动杆菌、空肠弯曲杆菌、白色念珠菌、单核细胞增生李斯特菌、嗜麦芽窄食单胞菌、奇异变形杆菌等）生长性能验证测试数据。（证明资料说明书、彩页）
13、血培养瓶可通过聚合物吸附珠中和不同种类抗菌药物，如亚胺培南，美罗培南、去甲万古霉素、庆大霉素、克林霉素等。（证明资料说明书、彩页）
14、★每批（或箱）血培养提供对应的质量合格证书，证书中需列出对CLSI推荐菌株的验证。
15、使用年限≥15年


鉴定药敏仪参数

	1、★鉴定功能：仪器可鉴定超过500种细菌及真菌，配套板卡包括革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌等。
2、仪器采用真空充填方法自动完成菌液充填，仪器可以实现卡片自动热切封口，并自动装载至读数/孵育系统。
3、可检测包括ESBL，CRE，MRSA，VRE，高水平氨基糖苷类耐药，可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株。
4、专家系统中有≥50,000张MIC分布图谱，并可以分析≥3,000种以上的耐药表型。
5、专家系统可以发现异常耐药表型，并对鉴定+药敏结果进行评价，通过与LIS相配合，90%以上药敏结果可以免去人工审核，直接发送至LIS快速出报告。提升药敏报告的时效性
6、软件中具有专用的质控模块，可以对整体流程进行质量控制，可以发布鉴定/药敏质控报告。
7、★鉴定卡与药敏卡为分开独立包装、注册
8、全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需额外加试剂。
9、关键测试药物：对于革兰阴性菌，可以提供头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素、多西环素、头孢洛扎/他唑巴坦、黏菌素等药物的药敏检测；对于革兰阳性球菌可以提供达托霉素、替考拉宁等最新药物的药敏检测。对于真菌可以提供卡泊芬净、米卡芬净两种棘白菌素类药物
10、可提供5~7个MIC浓度报告范围，完全覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据 PK/PD 用药的需求。
11、全面覆盖全国细菌耐药监测网必报药物，配套药敏卡同时可提供头孢他啶/阿维巴坦、依拉环素、多西环素、米诺环素、黏菌素、头孢洛扎/他唑巴坦、氯霉素等临床重点药物的MIC检测。
12、比浊仪：提供可与鉴定药敏系统连接的比浊仪，自动将配制的菌悬液浊度传输到仪器中储存，确保药敏结果直接溯源到菌液浊度，提高药敏定量结果临床参考性。标准浊度管永久有效，保证比浊仪校准和药敏结果的可靠性。
13、★CARSS中间件独立通道:通过新增独立数据传输通道实现与CARSS中间件的连接，保障耐药数据规范快速上报。需提供官方证明文件。


