肢体康复器（床旁下肢主被动）
功能与用途：用于对肢体运动功能障碍的患者肢体进行主被动康复训练。

主要技术指标：
★1.设备应具有等速训练、主被动训练、主动训练，被动训练，助力训练等模式（须提供检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书的扫描件或影印件)。
1.1等速训练模式：在运动中运动的速度恒定而运动阻力的阻力可变的一种运动方式；
1.2主被动训练模式：设备可在主动模式和被动模式间自动转换，依据患者运动中的力量自动切换；
1.3主动训练模式:患者依靠自己的肌力驱动康复器的运动，可根据自身状况，调整阻力大小；
1.4被动训练模式：康复器提供动力带动患者的下肢做运动；
1.5助力训练模式：当患者的力量不能够做一个完整的循环运动时，电机可协助患者完成运动；
2.电源电压：AC220 V±10%，电源频率：50 Hz±2%。
3.功率：170VA。
4.转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min；默认转速15r/min，若各阶段转速设定至30r/min或以上，会弹出确认弹窗界面，确保患者安全。
★5.康复器下肢最大输出扭矩为9.2 N·m，具有三档助力调节（须提供检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书的扫描件或影印件)。 
6.康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。
★7.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值（须提供检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书的扫描件或影印件)。
8.康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min。
9.康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。
10.紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。
★11.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能（须提供检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书的扫描件或影印件)。
★12.痉挛等级四挡可调，关闭，低，中，高，分别对应下肢痉挛扭矩值分别达到4N·m、6N·m、8N·m，触发痉挛保护功能，患者使用更安全可靠（须提供检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书的扫描件或影印件)。
13.高度可调节最大行程为150mm；下肢驱动机构水平最大可伸缩行程为100mm； 
14.康复器在正常工作时的噪声不大于60 dB。
★15.中英文界面可切换。
16.具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练。
★17.肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示（须提供检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书的扫描件或影印件)。
★18.采用10.1英寸的彩色触摸屏操作显示（须提供检测报告或技术白皮书或产品彩页或产品说明书的扫描件或影印件)。
★19.具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。
20.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。
21.具有一键脚刹装置，一键控制四个脚垫的升降。
22.本产品取得计算机软件著作权，软件系统终身免费升级。
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