一次性使用呼吸过滤器包参数

1.投标产品须为II类医疗器械，具有有效的医疗器械注册证。注册证“结构及组成”中应明确包含过滤器主体及配套管路等组件，避免以“等”字模糊描述。

★2.直型和Y型两种构型，标准接头，适用于各种标准接头的机器。规格覆盖成人、儿童及新生儿全系列规格，潮气量范围应涵盖90ml至1500ml。

★3.基本配置：呼吸过滤器、麻醉机和呼吸机用配套管路、麻醉面罩、呼吸袋、直型接头、T型接头、直角接头。

4.呼吸过滤器要求：

滤芯类型：采用静电式过滤膜，细菌/病毒过滤效率应≥99.999%。

过滤精度：可滤除≥0.5μm的微粒。

热湿交换性能：具备保温保湿功能，材质可为吸湿性海绵或吸潮纸。

5.二氧化碳监测口：过滤器应带有CO₂采样口，且连接盖设计为不分离结构。

6.产品须经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应符合相关标准规定，须明确产品有效期。

7.须提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。产品须符合 YY/T 0753《麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器》行业标准或现行有效版本。

★8.投标时需提供实物样品，供现场评审及与临床设备适配性测试（如与麻醉机、呼吸机接口的匹配性）。

★9.须提供安徽省可收费27位医保编码。