高清电子胃肠镜系统参数
	一
	高清电子内窥镜处理器：1台

	1
	数字信号HDTV
	DVI-D或SDI:1920*1080p

	2
	模拟SDTV
	RGB TV, S VIDEO, VIDEO

	3
	色彩调节
	亮度，RGB≥9档可调，

	4
	对比度
	≥3档可调

	5
	测光模式
	平均测光：控制普通画面亮度
峰值测光：控制高亮区域亮度
自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光

	6
	结构强调
	SE：≥4级可调；DH：≥8级可调；DL：≥8级可调

	7
	红色色调
	≥9档可调

	8
	图像放大
	兼容内镜均可电子放大2倍 

	★9
	特殊光模式
	具备BLI或NBI或OE

	10
	色彩强调
	具备

	11
	冻结模式
	实时冻结，有三种冻结模式可选

	★12
	联动成像或双红光成像技术
	具备RDI或CEI或LCI成像技术，有利于早癌筛查

	13
	恢复默认设置
	恢复原有设置

	14
	其他功能
	电子放大功能，画中画功能

	★15
	兼容内窥镜
	兼容电子胃镜，电子肠镜，光学放大胃镜，光学放大肠镜，电子十二指肠，电子胆道镜，电子小肠镜，双钳道电子胃镜等多种内镜

	15
	兼容超声镜
	可兼容超声支气管镜、超声胃镜

	16
	连接控制
	远程:2,外围设备:2，键盘:1,读卡器:1，数码打印机:1，脚踏开关:1,网络:1.

	17
	病人信息
	患者ID，患者姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名

	18
	医生个人设定
	色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储

	★19
	快门速度
	正常1/60-1/200，高1/100-1/400，高（放大镜）1/100-1/800

	20
	其他信息
	计时器，分段计时

	21
	存储状态
	数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量

	22
	图像质量设定状态
	结构强调，色彩强调，电子放大比例，IEE观察模式，放大倍数

	23
	电子分光或自体荧光技术
	具备FICE或AFI或MSI

	24
	外部存储设备
	USB

	25
	照明光源
	3色LED光源

	26
	灯泡使用寿命
	≥14,000小时

	27
	照明模式
	切换调节器

	28
	自动亮度调整
	根据视频信号输出自动调整亮度

	29
	光源控制
	LED自动能量控制

	30
	气泵
	≥3段控制

	31
	送水方式
	可拆卸水瓶加压,实现送水

	32
	光源冷却方式
	强制空气冷却

	二、
	高清电子胃镜：
	3根

	1
	视野方向
	0°（直视）

	2
	视野角度
	≥140°

	3
	观察景深
	2-100mm

	4
	先端部直径
	≤9.2mm

	5
	软性部直径
	≤9.3mm

	6
	弯曲角度
	上：≥210°/下：≥90°左：≥100°/右：≥100°

	7
	最小钳道内径
	≥2.8mm

	★8
	工作长度
	≥1090mm

	9
	全长
	≥1390mm

	10
	前射水
	具备

	11
	一触式插头
	具备无需防水帽

	12
	特殊光模式
	具备BLI或NBI或OE

	三、
	高清电子肠镜：
	2根

	1
	视野方向
	0°（直视）

	2
	视野角度
	≥170°

	3
	观察景深
	2-100mm

	★4
	先端部直径
	≤12mm

	5
	软性部直径
	≤12mm

	6
	弯曲角度
	上：180°/下：180°左：160°/右：160°

	7
	最小钳道内径
	≥3.8mm

	8
	工作长度
	≥1330mm

	9
	全长
	≤1650mm

	10
	前射水
	具备

	11
	精准传到
	具备

	12
	顺应弯曲
	具备

	12
	硬度可调
	≥3段可调

	13
	一触式插头
	[bookmark: _GoBack]具备无需防水帽

	★14
	特殊光模式
	具备BLI或NBI或OE

	四
	医用监视器：1台
	

	1
	进口品牌
	1台

	2
	屏幕尺寸
	≥26寸

	3
	监视器分辨率
	≥1920*1080P

	五
	内镜专用台车
	1台



