高清电子胃肠镜系统参数

| 一 | 高清电子内窥镜处理器：1台 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字信号HDTV | DVI-D或SDI:1920*1080p |
| 2 | 模拟SDTV | RGB TV, S VIDEO, VIDEO |
| 3 | 色彩调节 | 亮度，RGB≥9档可调， |
| 4 | 对比度 | ≥3档可调 |
| 5 | 测光模式 | 平均测光：控制普通画面亮度 峰值测光：控制高亮区域亮度 自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光 |
| 6 | 结构强调 | SE：≥4级可调；DH：≥8级可调；DL：≥8级可调 |
| 7 | 红色色调 | ≥9档可调 |
| 8 | 图像放大 | 兼容内镜均可电子放大2倍 |
| ★9 | 特殊光模式 | 具备BLI或NBI或OE |
| 10 | 色彩强调 | 具备 |
| 11 | 冻结模式 | 实时冻结，有三种冻结模式可选 |
| ★12 | 联动成像或双红光成像技术 | 具备RDI或CEI或LCI成像技术，有利于早癌筛查 |
| 13 | 恢复默认设置 | 恢复原有设置 |
| 14 | 其他功能 | 电子放大功能，画中画功能 |
| ★15 | 兼容内窥镜 | 兼容电子胃镜，电子肠镜，光学放大胃镜，光学放大肠镜，电子十二指肠，电子胆道镜，电子小肠镜，双钳道电子胃镜等多种内镜 |
| 15 | 兼容超声镜 | 可兼容超声支气管镜、超声胃镜 |
| 16 | 连接控制 | 远程:2,外围设备:2，键盘:1,读卡器:1，数码打印机:1，脚踏开关:1,网络:1. |
| 17 | 病人信息 | 患者ID，患者姓名，性别，年龄，生日，记录，医院名称，医生姓名 |
| 18 | 医生个人设定 | 色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储 |
| ★19 | 快门速度 | 正常1/60-1/200，高1/100-1/400，高（放大镜）1/100-1/800 |
| 20 | 其他信息 | 计时器，分段计时 |
| 21 | 存储状态 | 数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量 |
| 22 | 图像质量设定状态 | 结构强调，色彩强调，电子放大比例，IEE观察模式，放大倍数 |
| 23 | 电子分光或自体荧光技术 | 具备FICE或AFI或MSI |
| 24 | 外部存储设备 | USB |
| 25 | 照明光源 | 3色LED光源 |
| 26 | 灯泡使用寿命 | ≥14,000小时 |
| 27 | 照明模式 | 切换调节器 |
| 28 | 自动亮度调整 | 根据视频信号输出自动调整亮度 |
| 29 | 光源控制 | LED自动能量控制 |
| 30 | 气泵 | ≥3段控制 |
| 31 | 送水方式 | 可拆卸水瓶加压,实现送水 |
| 32 | 光源冷却方式 | 强制空气冷却 |
| 二、 | 高清电子胃镜： | 3根 |
| 1 | 视野方向 | 0°（直视） |
| 2 | 视野角度 | ≥140° |
| 3 | 观察景深 | 2-100mm |
| 4 | 先端部直径 | ≤9.2mm |
| 5 | 软性部直径 | ≤9.3mm |
| 6 | 弯曲角度 | 上：≥210°/下：≥90°左：≥100°/右：≥100° |
| 7 | 最小钳道内径 | ≥2.8mm |
| ★8 | 工作长度 | ≥1090mm |
| 9 | 全长 | ≥1390mm |
| 10 | 前射水 | 具备 |
| 11 | 一触式插头 | 具备无需防水帽 |
| 12 | 特殊光模式 | 具备BLI或NBI或OE |
| 三、 | 高清电子肠镜： | 2根 |
| 1 | 视野方向 | 0°（直视） |
| 2 | 视野角度 | ≥170° |
| 3 | 观察景深 | 2-100mm |
| ★4 | 先端部直径 | ≤12mm |
| 5 | 软性部直径 | ≤12mm |
| 6 | 弯曲角度 | 上：180°/下：180°左：160°/右：160° |
| 7 | 最小钳道内径 | ≥3.8mm |
| 8 | 工作长度 | ≥1330mm |
| 9 | 全长 | ≤1650mm |
| 10 | 前射水 | 具备 |
| 11 | 精准传到 | 具备 |
| 12 | 顺应弯曲 | 具备 |
| 12 | 硬度可调 | ≥3段可调 |
| 13 | 一触式插头 | 具备无需防水帽 |
| ★14 | 特殊光模式 | 具备BLI或NBI或OE |
| 四 | 医用监视器：1台 |  |
| 1 | 进口品牌 | 1台 |
| 2 | 屏幕尺寸 | ≥26寸 |
| 3 | 监视器分辨率 | ≥1920*1080P |
| 五 | 内镜专用台车 | 1台 |