红外低频综合治疗仪技术参数

- 一、产品适用范围与结构组成

- 适用于由内痔、外痔、混合痔、直肠炎、肛窦炎疾病引起的疼痛、瘙痒、湿疹、水肿、出血、坠胀症状的辅助治疗。

- 结构及组成：本产品由主机、橡胶电极、振动加热治疗头、红外治疗头组成。

- 二、产品主要功能

- 融热疗、按摩、脉冲离子导入治疗多功能为一体，具有消炎、消肿、止血、镇痛、扩肛等功能，具有操作简单、无创伤、适应症广等特点。

- 三.产品性能指标

- 1、产品具有热疗、按摩、脉冲离子导入治疗功能。

- 2、红外治疗头波谱范围：200nm～3000nm。

- 3、红外治疗头光谱辐射照射量：3500W/(m²·μm)，误差：±10%。

- 4、红外治疗头光辐射最大输出300 mw/cm²。

- 5、脉冲治疗输出波形为方形，脉冲宽度为380μs，误差：±10%。

- 6、脉冲治疗输出幅度：共34档，连续可调，幅度范围：1Vp-p～35 Vp-p，

- 误差为±20%。

- 7、脉冲治疗工作频率850Hz，误差：±10%。

- 8、橡胶电极：具有医疗器械注册证或已备案产品。

- 9、振动加热治疗头性能：

- 9.1热敷治疗：采用热疗,可增进血液循环，达到活血化瘀之功效。

- 9.2按摩疗法：对肛周径向推动，其按摩速度可调，对扩肛、调节神经与活血化瘀均有良好作用。

- 10、振动加热治疗头共7档可调，范围：10000～20000转/分；振动频率范围：10000～20000转/分。

- 11、振动加热治疗头表面温度：35℃～50℃连续可调，误差±2℃。

- 12、输出预回零功能:电源中断后再恢复时，没有输出。

- 13、显示屏幕要求：触摸屏。

- 14、符合安全要求

- 应符合GB 9706.1-2020、YY9706.210-2021、YY9706.257-2021的要求。

- 15、符合电磁兼容性要求

- 应符合YY9706.102-2021的要求。