口腔激光治疗仪技术参数

一、技术参数:

★1  适用于软组织的激光波长为720-820nm之间

2  医疗器械/激光分类 ⅡB / 4

3  激光功率范围≤5W（0.1W步进)

★4  具有≥5种脉冲模式：CW,MP,SP,FP,SP,PS；

5  设有引导光，可指导口内操作

★6  操作面板具有≥5大治疗模块：E（牙体牙髓），P（牙周）,S(手术），T（理疗），W（美白），内置≥30个治疗程序

7  输出功率及脉冲模式可调，以便针对不同病例情况；

★8  控制治疗时间的计时器显示范围0-99s

9  LCD显示屏，可显示治疗程序、功率、脉冲模式、计时器、错误提示等

10 安全系统：设备运行时有警报音提示

- 二、配置要求

- 主机                                     1台

- 光纤（标配320μm）                      1根

- 810nm波段专用防护眼镜                   3副

- 工作手柄                                 2个

- 局部美白及理疗头                         1个

- 全口美白头                 1个

- 工作尖                     20支

- 光纤剥皮刀                 1个

- 光纤切割刀                 1个

- 光纤金属支架              1个

- 脚踏                      1个

- 安全锁                    1个

- 电源适配器                1套

- 手柄塑料固定夹            2个

- 镭射贴纸                  2个