# 眼部雾化熏蒸仪 技术参数：

# 1 、语音播报功能：全程语音播报；

2、须具备常温雾化、加热雾化及薰蒸等不少于3种模式，可自由切换；

3、雾化杯容量：≥140ML；

4 、温度设置及控制范围：30~45℃（可调节）；

5、温度异常语音报警功能：有；

6、具有温度检测功能，保证出雾温度与实际显示温度相同；

7、整机噪声：≤50dB（A）；

8 、 主机超声工作频率：2.4MHz±10%  。

9、 雾粒中位直径：≤4 μm ，直径小于 5 μm 的雾粒百分比≥ 65%。

- 最大雾化率： ≥1ml/min；

- 可以加中药、西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等）；

12、保护功能

（1）设备温度超过设置温度 5℃ , 停止工作并发出警报；

（2）若设备输出显示温度达到 45℃时应发出警报；

（3）加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水 位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新 加水至水槽水位线后可正常雾化；

- 13、具有出雾量、治疗时间调试功能。

注意：请确认是否有耗材