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参数说明：本参数严格依据行业通用标准制定，开放式无排他性，可同时满足美敦力、百多力、雅培、乐普、微创等三家及以上主流品牌响应，符合各级医院设备采购、院内论证、公开招标使用要求。
	序号
	参数类别
	技术参数要求
	备注

	1
	基础起搏模式
	支持AAI、AOO、VVI、VOO基础起搏模式，满足临床常规临时起搏需求。
	常规项

	2
	拓展起搏功能
	具备快速心房起搏（RAP）功能，适配电生理检查及心律失常诊疗。
	常规项

	3
	基础起搏频率
	起搏频率可调范围30～200ppm，连续可调，适配各类临床起搏场景。
	常规项

	4
	快速心房起搏频率（RAP）
	快速心房起搏频率可调范围30～1000ppm，满足电生理超速起搏诊疗需求。
	常规项

	5
	输出方式
	支持恒定电流、恒定电压双输出模式，输出稳定，适配不同患者心肌起搏条件。
	常规项

	6
	输出脉冲幅度
	脉冲幅度可调范围0.1～25mA或0.1～10V，可根据患者起搏阈值精准调节，保障起搏有效稳定。
	常规项

	7
	脉冲宽度
	脉冲宽度可调范围0.06～2.0ms，适配不同心肌状态的阈值测试与个体化起搏治疗。
	常规项

	8
	输入阻抗
	设备输入阻抗≥40KΩ，心电信号采集精准，抗干扰能力强。
	常规项

	9
	感知灵敏度
	感知灵敏度可调范围0.5～20mV，精准识别心电信号，杜绝误感知、漏感知，保障起搏稳定。
	常规项

	10
	空白期
	空白期可调范围120～200ms，有效规避交叉感知，减少起搏异常风险。
	常规项

	11
	频率上限（非RAP）
	常规起搏模式频率上限≤220ppm，符合临床安全起搏标准。
	常规项

	12
	设备额定标准值
	设备额定参数：起搏频率70ppm、脉冲幅度5.0V、脉冲宽度1.5ms、感知灵敏度2.0mV、RAP频率400ppm。
	常规项

	13
	电池类型
	采用两节LR6型（AA型）1.5V碱性电池供电，采购便捷、通用性强。
	常规项

	14
	电池使用寿命
	标准工况下电池连续使用寿命≥20天，满足长期床边起搏使用需求。
	常规项

	15
	断电续航能力
	取出电池后设备可持续运行≥80秒，有效规避起搏中断风险。
	常规项

	16
	屏幕配置
	配备≥2.7英寸显示屏，画面清晰，适配临床床边观测与操作。
	常规项

	17
	显示内容
	可实时显示心率、心室输出、工作模式、电池状态、腔内心电图等核心参数。
	常规项

	18
	状态指示灯
	配备独立起搏、感知指示灯，设备运行状态直观可视。
	常规项

	19
	自检功能
	支持开机全自动自检，排查设备故障，保障开机安全使用。
	常规项

	20
	智能自动功能
	具备噪声反转、空白期反转功能，自动抵御外界干扰，稳定起搏节律。
	常规项

	21
	安全防护性能
	具备除颤保护、静电保护功能，可耐受术中除颤操作，设备运行稳定可靠。
	常规项

	22
	辅助功能配置
	配备起搏状态栏、锁屏、LED背景灯、故障声光报警等功能，适配全天候临床操作。
	常规项

	23
	售后质保要求
	1、整机免费质保不少于2年，含主机、连接电缆等全套配件；2、厂家提供终身技术支持及维护，故障快速上门响应；3、免费提供设备操作培训及临床应用指导。
	商务要求

	24
	品牌兼容性说明
	本参数为通用开放式参数，无品牌排他性，兼容美敦力、百多力、雅培、乐普、微创等主流品牌，满足三家及以上品牌投标响应要求。
	合规说明





