临时起搏器通用招标技术参数表

参数说明：本参数严格依据行业通用标准制定，开放式无排他性，可同时满足美敦力、百多力、雅培、乐普、微创等三家及以上主流品牌响应，符合各级医院设备采购、院内论证、公开招标使用要求。

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础起搏模式 | 支持AAI、AOO、VVI、VOO基础起搏模式，满足临床常规临时起搏需求。 | 常规项 |
| 2 | 拓展起搏功能 | 具备快速心房起搏（RAP）功能，适配电生理检查及心律失常诊疗。 | 常规项 |
| 3 | 基础起搏频率 | 起搏频率可调范围30～200ppm，连续可调，适配各类临床起搏场景。 | 常规项 |
| 4 | 快速心房起搏频率（RAP） | 快速心房起搏频率可调范围30～1000ppm，满足电生理超速起搏诊疗需求。 | 常规项 |
| 5 | 输出方式 | 支持恒定电流、恒定电压双输出模式，输出稳定，适配不同患者心肌起搏条件。 | 常规项 |
| 6 | 输出脉冲幅度 | 脉冲幅度可调范围0.1～25mA或0.1～10V，可根据患者起搏阈值精准调节，保障起搏有效稳定。 | 常规项 |
| 7 | 脉冲宽度 | 脉冲宽度可调范围0.06～2.0ms，适配不同心肌状态的阈值测试与个体化起搏治疗。 | 常规项 |
| 8 | 输入阻抗 | 设备输入阻抗≥40KΩ，心电信号采集精准，抗干扰能力强。 | 常规项 |
| 9 | 感知灵敏度 | 感知灵敏度可调范围0.5～20mV，精准识别心电信号，杜绝误感知、漏感知，保障起搏稳定。 | 常规项 |
| 10 | 空白期 | 空白期可调范围120～200ms，有效规避交叉感知，减少起搏异常风险。 | 常规项 |
| 11 | 频率上限（非RAP） | 常规起搏模式频率上限≤220ppm，符合临床安全起搏标准。 | 常规项 |
| 12 | 设备额定标准值 | 设备额定参数：起搏频率70ppm、脉冲幅度5.0V、脉冲宽度1.5ms、感知灵敏度2.0mV、RAP频率400ppm。 | 常规项 |
| 13 | 电池类型 | 采用两节LR6型（AA型）1.5V碱性电池供电，采购便捷、通用性强。 | 常规项 |
| 14 | 电池使用寿命 | 标准工况下电池连续使用寿命≥20天，满足长期床边起搏使用需求。 | 常规项 |
| 15 | 断电续航能力 | 取出电池后设备可持续运行≥80秒，有效规避起搏中断风险。 | 常规项 |
| 16 | 屏幕配置 | 配备≥2.7英寸显示屏，画面清晰，适配临床床边观测与操作。 | 常规项 |
| 17 | 显示内容 | 可实时显示心率、心室输出、工作模式、电池状态、腔内心电图等核心参数。 | 常规项 |
| 18 | 状态指示灯 | 配备独立起搏、感知指示灯，设备运行状态直观可视。 | 常规项 |
| 19 | 自检功能 | 支持开机全自动自检，排查设备故障，保障开机安全使用。 | 常规项 |
| 20 | 智能自动功能 | 具备噪声反转、空白期反转功能，自动抵御外界干扰，稳定起搏节律。 | 常规项 |
| 21 | 安全防护性能 | 具备除颤保护、静电保护功能，可耐受术中除颤操作，设备运行稳定可靠。 | 常规项 |
| 22 | 辅助功能配置 | 配备起搏状态栏、锁屏、LED背景灯、故障声光报警等功能，适配全天候临床操作。 | 常规项 |
| 23 | 售后质保要求 | 1、整机免费质保不少于2年，含主机、连接电缆等全套配件；2、厂家提供终身技术支持及维护，故障快速上门响应；3、免费提供设备操作培训及临床应用指导。 | 商务要求 |
| 24 | 品牌兼容性说明 | 本参数为通用开放式参数，无品牌排他性，兼容美敦力、百多力、雅培、乐普、微创等主流品牌，满足三家及以上品牌投标响应要求。 | 合规说明 |