- 牙科综合治疗椅技术参数

- 一．技术参数

1、总体：原装进口

★1.1口腔治疗台侧箱和患者椅要求采用分体落地式结构。医生单元、手术灯、痰盂、护士挂架及侧水箱不随椅位升降而同时移动。

★1.2牙椅控制采用全电机系统，患者椅升降和倾仰均为电机驱动，采用上挂式手机挂架。

1.3数字化口腔综合治疗台，牙椅底座内部具有集成网络接口，具备数字网线传输口，能实现远程诊断故障。并具备内置SD卡接口，可以实现未来程序升级。

2、地箱

2.1采用内置式地箱设计、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。

2.2牙椅水、气、电管线从患者座椅脚前部地下直接进入牙椅地箱内。

2.3	整体设计采用全封闭式，脚踏和底座连接处无开口，椅位降至最低时所有管线，包括吸唾管线均不拖地，符合感控要求。

3、患者椅

3.1	椅面舒适、易于清洁，弧形扶手设计给患者提供更好的支撑。

3.2	患者椅高度升降范围：最低可降≤400mm，最高可升≥700mm.方便患者上下椅。

3.3患者座垫可根据不同身高随时变化长度，可以调节拉长及收回≥10cm距离。

3.4患者椅采用多关节头枕，头枕可通过一键按压的方式解锁调节，松手后即刻锁定位置，无需旋钮反复旋转调节，调节简单快捷，减少调节时间，可以连续调节头枕倾斜度和高度，并适应不同高度的患者以及儿童和轮椅患者。

3.5四向脚控安装于患者椅底部底座处，操作人员随时通过脚控微调椅位，可以控制病人椅的升降和倾仰四个方向的运动，同时可以控制强吸引器实时开启和关闭。

3.6座椅须提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，其他器械均处于自动锁定状态，保证操作安全。

3.7	座椅升降过程中须有≥6处安全感应保护装置，移动中遇阻会自动停止，同时安全代码自动显示在医生单元屏幕上，避免牙椅受损害，保障安全。

4、医生单元

4.1	上挂式医生单元标配≥5组器械位，尾管为光纤管线，有光纤输出功能。

4.2	医生控制面板有数码显示屏及LED指示灯，可显示各项操作参数以及进行多种程序的设置。可控制并设置椅位，手术灯光，痰盂水漱口水，及手机等器械的转速，正反转等。

4.3医生控制面板具有≥2组独立医生程序, 共可设置≥8套程序椅位体位。同时，每组医生都具备≥3组固定预存键，实现一次性选择常用数据。

4.4	医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。

4.5	医生单元每个手机器械位要求配有独立水量控制调节开关，调节开关位于医生台每个器械位前端，可以直接识别及调节使用。

4.6	医生台具有一体式集成顶置置物台，长≥42cm，宽≥32cm。

★4.7内置≥2组时间计时器功能，可随时更改预存数值，实现医生临床计时。

4.8配有一键清洁锁屏键，日常维护时可一键锁定牙椅，避免误操作启动，保障安全。

4.9	放置器械的硅胶垫，可134°高温高压灭菌。

5、助手单元

5.1助手操作台具有一体式宽大顶置置物盘，置物盘长≥29cm，宽≥13cm，可进行100度大范围水平移动至近12点位，为二手操作和四手操作提供便利。

5.2	助手操作台器械位至少包含4个器械位：三用枪，强吸抽管,弱吸抽管.光固化灯.

5.3	助手面板可控制漱口椅位，灯光，痰盂水，漱口水，并有计时功能。

6、痰盂及水杯注水器

6.1	可旋转式痰盂，可向病人椅方向移动≥100mm，具有自动安全保护装置。

6.2	漱口盆构造，一体成形，可拆卸清洗消毒。

6.3	可设置痰盂及漱口水时间，并可设置为随椅位变换而自动出水。

6.4	具有自动水加热系统。

7、手术灯

7.1	采用LED照明系统，照明区聚焦清晰, 照射范围≥200mm×100mm，符合ISO色温和亮度标准，接近日光色温，适用于任何口腔治疗。

7.2	手术灯多关节轴旋转，亮度可调节≥7档，亮度范围5000-40000Lux。内置1多彩LED ≥16个，可实现≥3档色温调节，色温范围4600K-6200K，同时具备最低色温≤3250k，有效减少补牙时树脂受手术灯光影响。

7.3	手术灯要求感应式控制开闭，减少触动手术灯开关，可防止交叉感染，提高工作效率。

7.4	手术灯随椅位变换同步自动开闭。

8、医生座椅

8.1	医生座椅1个，背部符合人体工学。

9、交叉感染控制要求

9.1	牙椅整体材料优质、便于清洁消毒，所有常接触、易污染处可清洁。

9.2	具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计。

★9.3水单元处内置抽吸管自动冲洗功能接口及启动按键，可一键启动冲洗强弱吸管路，高效安全。

9.4吸唾管线进入牙椅主机前设有综合过滤网，过滤网位于助手操作台顶部，采用掀盖式，强吸弱吸汇合到一处，易于取出及清洁冲洗。

★二. 配置要求（与牙椅同品牌）

- 高速手机                     2支

- 2、低速手机（含直、弯机各1）   1套

3、内置洁牙机                   1台

4、光固化机                     1台

5、医生座椅                     1张

5、助手座椅                     1张