## Sheet1
一、中央监护站参数
1 | 配置中央监护工作站，显示屏≥23英寸，分辨率≥1280×1024，支持大字体显示
2 | 配置中央显示屏，显示屏≥55英寸
3 | 2. 中央站可实时同步所有床旁同品牌监护设备患者监测数据，集中展示全科室接入监护设备运行状态
4 | 具备全域中央报警管理功能，统一接收、提示、存储系统内所有监护设备报警信息
5 | 支持中央站与床旁监护仪双向操作，可统一设置患者信息、报警级别、报警上下限、无创血压测量模式等内容
6 | 数据存储功能：支持例患者历史数据回顾、≥240小时趋势图表回顾、≥3000条无创血压记录、≥3000条报警事件存储、≥240小时全息波形回放
7 | 支持多类型设备混合联网，可接入同品牌监护仪、呼吸机、除颤监护仪、遥测设备，实现多设备数据集中管理
8 | 支持对接医院HIS等院内信息系统，实现患者监护数据标准化上传与交互
9 | 服务器：工业服务器，硬盘 250G 以上，内存 4G 以上，处理器 i5 以上
10 | 单屏最大显示病人数≥20 床
二、监护仪参数（数量：15台）
国际国内知名品牌，三类注册，通过CE、FDA认证，标配CO2监测模块，额外配置一个PICCO模块，其中2台监护仪配置转运监护模块
11 | ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），且模块支持插入任意主机插槽正常使用，提供主机照片或说明书证明材料
12 | 设备所有功能插槽配备独立金属硬件接口，非单纯供电接口
13 | 配备≥15英寸高清彩色触摸屏，分辨率≥1920×1080，支持≥10通道参数同屏显示，具备自动亮度调节、手势滑动操作功能
14 | 机身配备≥2个USB接口，可外接鼠标、条码扫描枪等外设
15 | 标配基础监测模块，可同时监测心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温、双通道有创血压，支持成人、小儿、新生儿全年龄段使用。
16 | ★配套转运模块，拔出即可独立用于患者转运，可插入任意主机模块插槽并能与主机连接正常监测患者生命体征，；配备≥5.5英寸独立显示屏，内置锂电池续航≥5小时，无风扇静音设计
17 | 心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量
18 | 无创血压支持手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式，成人收缩压测量范围30mmHg～270mmHg
19 | 配置防水指套式血氧探头，支持浸泡式清洁消毒
20 | 标配双通道有创压监测，可升级拓展至8通道有创压监测；有创压测量范围-40mmHg～360mmHg，适配全人群（成人，小儿和新生儿），支持IBP波形叠加对比显示
21 | ★PiCCO监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性，实现CCO连续心排量、SVV每搏变异量等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，须提供所售监护仪注册证和说明书证明已具备该功能
22 | 支持RM呼吸力学监测升级，可提供≥18项呼吸力学参数，包含峰值吸气流量PIF、峰值呼气流量PEF、负吸入压力NIF等指标
23 | 四、智能报警与系统功能
24 | 具备报警界面，直观区分报警设备、报警参数
25 | 具备报警自动升级功能，未及时处置报警或叠加多发报警时，自动提升报警等级
26 | 当病人生命体征基础值异常或病人状态出现趋势性变化时，针对HR/RR, SpO2，RR和动脉压监测，监护仪支持根据病人的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限需要进行调整的建议，同时提供该参数的趋势变化与报警限对比图供临床参考分析。
27 | 支持参数组合报警，内置≥10组预设组合报警，支持自定义新增≥10组组合报警
28 | ★具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别。提供产品界面、说明书证明文件。
29 | 支持≥100小时趋势数据、趋势图表回顾，最小分辨率1分钟；支持≥120小时ST段模板存储与回顾
30 | 支持升级医护智能手表接收设备报警推送，实现移动式预警