手术显微镜技术
主要技术参数：
1、主镜

1.1三人六目，适用于脊柱外科，显微修复重建外科，淋巴外科，神经外科、耳鼻喉科、泌尿外科等显微手术；
 

1.2一体化触摸屏集控系统：通过触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限；
1.3全光路复消色差技术，镀膜技术；

▲1.4无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤1.9X ，最大放大倍率≥39X；
▲1.5屈光补偿最小值≤-7D，最大值≥+5D；
1.6全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深调节等；
1.7具备双激光自动聚焦，无需术中反复调焦，提高手术操作效率；
1.8 机头后备手动旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮；
▲1.9具备≥2种景深模式，可一键切换标准景深和大景深，可在手柄和屏幕上操作；
▲1.10单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥610mm；
▲1.11具备放大倍数记忆功能，可以手柄一键在宏观视野和高倍微观视野自由切换。

2、助手镜

2.1 助手镜目镜具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置；


2.2 配置全金属镜筒，主刀镜弧形移动时，助手镜位置不变；
2.3无需额外分光器即可连接助手镜，且助手镜可在主刀镜左、右侧切换。
2.4面对面对手镜，全金属材质，可360度旋转；

3、照明系统


3.1支架上冷光源照明系统，经光纤传导到显微镜；


★3.2照明光源：具有双氙灯照明；
▲3.3氙灯功率≤300W，减少光源对组织的灼伤，主光源和备用光源一键切换； 

3.4具有照明安全技术，根据选择的工作距离限制最大照明亮度；
3.5具有自动亮度调节功能，自动调整光斑直径，实现稳定的照片亮度；
3.6具备双光路辅助照明系统，有两束光圈从物镜发出，第二束光圈可通过开关独立开启或关闭，解决深部手术照明阴影；
3.7可设置照明亮度阈值。

4、支架系统


▲4.1平衡调节：全自动一键一次电动平衡支架及主机上所有轴向的配重平衡，使机头达到最佳的悬浮状态；
 4.2自动平衡功能完成时间≤60秒；
▲4.3显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm，支架稳定性更好；
4.4支架具有电磁锁开关； 
4.5过顶设计，支架水平有效臂展≥1690mm；


▲4.6具备WIFI功能；
▲4.7具备消毒罩抽真空功能，降低院感风险；
 5、摄像系统


▲5.1真正一体化设计，镜体内完全内置4K高清摄像头（≥3840*2160p）； 

▲5.2不增加第三方影像工作站即可录制4K视频； 

5.3配置≥24英寸高清显示器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能；
5.4 照片格式：JPEG，PNG；

▲5.5全内置模块高清血管IR800荧光，搭配ICG使用；
 5.6可设置800荧光增益初始值；
▲5.7可设置800荧光长回放次数≥5次；
▲5.8荧光视频可不间断录制≥5分钟；
▲5.9可升级560荧光或400荧光。
显微镜配置清单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	显微镜主机
	1
	

	2
	一体化显示器
	1
	

	   3
	氙灯光源
	2
	

	4
	一键自动平衡模块
	1
	

	5
	4K摄像系统
	1
	

	6
	双激光自动聚焦
	1
	

	7
	智能抽真空模块
	1
	

	8
	180度主刀镜（含目镜）
	1
	

	9
	助手镜（含目镜）
	1
	

	10
	消毒罩
	  10
	



