一次性使用医用激光光纤

1、在医疗机构中使用，与输出波长为2100nm的激光器配合使用，用于传输激光能量。

2、一次性使用医用激光光纤由连接器、光纤丝、保护管三个部分组成。光纤丝采用熔融石英材料，连接器采用铜和不锈钢材料，保护管采用硅橡胶材料制成。3、产品性能、参数

3.1光纤适用的波长：2100nm

3.2接口类型：SMA905

3.3光纤数值孔径：Na=0.22

3.4对应波长的最低传输效率不小于85%

| 序号 | 光纤型号/规格 | 纤芯直径（μm) | 光纤长度（m） | 抗拉强度(N) | 最大传输功率(W) | 最小弯曲工作半径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH-F1-200A | 200 | 2.0 | 5 | 60 | 30 |
| 2 | DH-F1-550A | 550 | 2.0 | 8 | 100 | 90 |

4、光纤为石英材料制成，已通过生物相容性试验，对人体无致敏反应、无毒性。