电动翻身床
1、 床体尺寸：≥2200mm×1050mm
2、 [bookmark: OLE_LINK32]背部折起角度：≥0-68°
3、 腿部折起角度：≥0-35°
4、 前后倾斜≥15°，左右倾斜≥25°
5、 床体升降调整范围覆盖490-790mm 
6、 电动体位功能至少包含：整体升降、背部升降、腿部升降，前倾斜，后倾斜，背膝联动，左右倾斜
7、 ▲一键式体位：至少具备一键式CPR位，一键式护理体位，一键垂头仰卧位，一键式离床体位，一键式心脏椅位；定时左右侧翻功能，护士操作台称重系统
8、 ▲床头尾板：由环保抗菌防霉HDPE材料吹塑成型，无缝隙，可方便拆卸做应急CPR板使用；
9、 ▲护栏：HDPE材质，抑菌防紫外线，吹塑工艺，全包围设计，小护栏长度≥900mm，大护栏长度：≥1000mm，护栏间隙≤60mm，护栏与床头尾板间隙≤60mm。护栏控制内外侧按键位于背部护栏上，内外侧均具备单独开关，外侧护栏按键，内侧护栏按键，护栏距离床面高度≥400mm，
10、 床面板：≥1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计；背板采用双支撑卸力结构。床面背部采用自动回退系统。
11、 标配10cm静态防褥疮床垫，内蕊抗菌，面罩透气（提供第三方检测报告）
12、配置清单：
1 床架1 台
2 分体式升降HDPE护栏4 片
3 HDPE床头尾板1 套
4直流电机6个
5 电动及手动CPR装置各1 套
6护栏控制器1 套
7手持线型控制器 1套
8护士站控制器1套
9 医用脚轮4 只
10 中控刹车系统1 套
11床侧引流挂钩2组
12 标准输液架插孔4 个
13不锈钢输液架1个
14蓄电池1 个






转运床
1、车体钢体喷塑；两片式PP护栏，车面及护栏采用PP工程塑料一次注塑成型。
2、后背可以升降气杆控制、床板位置调节：背板0-75度。
3、万向轮：Φ125中控静音脚轮，中控刹车，易于制动，稳定；
4、配有不锈钢升降式输液架；
5、最大承载：250kgs,配带床垫（外面是防水细帆布，里层是2cm的海绵）
6、该车采用国际先进的中控刹车系统，稳定、可靠，车面为分体结构，上体采用汽簧作支撑力源，操作简易、方便。     
7、背部调节范围：0-75度；上下升降：54-84cm通过摇手柄来控制
8、配置清单：床体1张，床垫1张，输液杆1根
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