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设备技术要求如下：
一、单极功能
1、单极切割最大功率≥300W
2、单极凝血最大功率≥120W
3、单极切割模式≥3种
4、单极电凝模式≥3种
★5、喷射凝血最大电压≤4400V
二、双极功能
1、双极电凝功率≥70W
2、 双极模式最大电压≤750V
三、其它功能要求
1、 适用范围：为全科全功能高频电刀,适用于所有外科及腔镜下手术使用
2、 主机单、双极接口，兼容市场开放、腔镜手术器械
★3、主机可升级同品牌烟雾净化系统，手术视野清晰，液晶屏显示和操控
4、监测安全系统，单双回路电极板自动识别及确认
5、 具备开机自动检测功能和自动报警提示功能
★6、 操作与显示方式：LED液晶屏或触摸屏中文显示，功率通过上下按键式调节，方便快捷
7、设备使用寿命≥10年（提供设备铭牌或药监局备案证明文件）
8、CF型设备，可用于心脏类手术，可防除颤器放电（提供证明）
★9、所有输出模式的工作频率≦380KHZ 
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11、 设置参数可一键复位归零
12、 具备一台手术，同时可用两个单极电刀功能
四、配置清单：主机 1台、双脚控开关 1个、单脚控开关 1个、配套台车1辆。




