

牙科动力装置技术参数
1、 [bookmark: _Hlk115943269]技术参数
1.转速范围：1,000-40,000 rpm（1:5增速手机可达5,000-200,000 rpm），
[bookmark: _Hlk115943297]可精准调速。
★2.马达类型：陶瓷滚珠轴承，无碳刷终生免润滑设计。
★3.马达接口：采用内部连接方式，保护接口避免磨损，并具有镀金触点设计。
4.光源：马达提供LED光源。
5.接口类型：符合ISO 3964标准E型接口。
6.安装方式：牙椅器械盘连接支架固定或桌面放置，≥2种安装方式可选择。
[bookmark: _Hlk115956083][bookmark: _Hlk106572419]★7.电源要求：32V直流电源输入。
8.灭菌：可135℃高温高压灭菌。
[bookmark: _Hlk131421112][bookmark: _GoBack]★二、配置（要求为同一生产厂家）
1. 主机1台； 
2. 电动马达连接管线1条；               
3. 电动马达1支；                    
4. 1:5 L光纤增速弯手机1支；
5. 1:1 直机1支；
6. 固定底板1块；
7. 电源适配器1个；
8. 电源线1条；
9. 500ml 清洁剂1瓶；
10. 500ml 润滑剂1瓶；
