牙科动力装置技术参数

- 技术参数

- 1.转速范围：1,000-40,000 rpm（1:5增速手机可达5,000-200,000 rpm），

- 可精准调速。

- ★2.马达类型：陶瓷滚珠轴承，无碳刷终生免润滑设计。

- ★3.马达接口：采用内部连接方式，保护接口避免磨损，并具有镀金触点设计。

4.光源：马达提供LED光源。

5.接口类型：符合ISO 3964标准E型接口。

6.安装方式：牙椅器械盘连接支架固定或桌面放置，≥2种安装方式可选择。

★7.电源要求：32V直流电源输入。

8.灭菌：可135℃高温高压灭菌。

★二、配置（要求为同一生产厂家）

- 主机1台；

- 电动马达连接管线1条；

- 电动马达1支；

- 1:5 L光纤增速弯手机1支；

- 1:1 直机1支；

- 固定底板1块；

- 电源适配器1个；

- 电源线1条；

- 500ml 清洁剂1瓶；

- 500ml 润滑剂1瓶；