定制式口腔用放大镜技术参数

一、产品参数

★1.采用可更换倍率设计，可通过更换镜头或倍率模块实现不同放大倍率之间的切换，以满足不同临床操作对放大倍数的需求。

★2.可提供≥3种放大倍率，倍率范围应覆盖4×～8×或更宽范围。

3.不同倍率镜头应采用统一或兼容的安装结构，倍率更换操作方便、连接可靠，更换后无需更换整副放大镜。

★4. 单枚光学镜片透光率应≥98%。

5.医用放大镜应配套无线手术头灯，头灯应能够与放大镜稳定连接并同步使用。

6.头灯采用无线供电方式，使用过程中无外接电源线牵拉，满足临床操作灵活性要求。

★7.应具有≥3档亮度调节功能，最大照度应≥5000lx。

8.在标准工作距离下形成的光斑应均匀、边缘自然，不应存在明显亮斑或影响观察的照度不均现象。

9.在约500mm工作距离处，光斑直径应≥120mm。

10.灯头采用轻量化设计，灯头净重宜≤15g，避免增加放大镜前端负荷。

11.头灯应具有方便临床操作的开关及亮度调节方式。

12.配置适用于牙科树脂充填等场景的滤光装置，以降低照明光源对光固化材料的影响。

二、配置要求

1.	可更换倍率医用放大镜	1副

2.	不同倍率镜头/倍率模块	3组

3.	无线手术头灯	        1套

4.	可充电锂离子电池	    3块

5.	电池充电装置	       1套

6.	头灯固定/连接装置	   1套

7.	滤光片	               2片