定制式口腔用放大镜技术参数
一、产品参数
★1.采用可更换倍率设计，可通过更换镜头或倍率模块实现不同放大倍率之间的切换，以满足不同临床操作对放大倍数的需求。
★2.可提供≥3种放大倍率，倍率范围应覆盖4×～8×或更宽范围。
[bookmark: _GoBack]3.不同倍率镜头应采用统一或兼容的安装结构，倍率更换操作方便、连接可靠，更换后无需更换整副放大镜。
★4. 单枚光学镜片透光率应≥98%。
5.医用放大镜应配套无线手术头灯，头灯应能够与放大镜稳定连接并同步使用。
6.头灯采用无线供电方式，使用过程中无外接电源线牵拉，满足临床操作灵活性要求。
★7.应具有≥3档亮度调节功能，最大照度应≥5000lx。
8.在标准工作距离下形成的光斑应均匀、边缘自然，不应存在明显亮斑或影响观察的照度不均现象。
9.在约500mm工作距离处，光斑直径应≥120mm。
10.灯头采用轻量化设计，灯头净重宜≤15g，避免增加放大镜前端负荷。
11.头灯应具有方便临床操作的开关及亮度调节方式。
12.配置适用于牙科树脂充填等场景的滤光装置，以降低照明光源对光固化材料的影响。
二、配置要求
1.	可更换倍率医用放大镜	1副
2.	不同倍率镜头/倍率模块	3组
3.	无线手术头灯	        1套
4.	可充电锂离子电池	    3块
5.	电池充电装置	       1套
6.	头灯固定/连接装置	   1套
7.	滤光片	               2片

