肌电图诱发电位仪技术参数

一、适用范围：能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目。

二、硬件技术要求

（一）放大器

★1、外置放大器通道数：≥6通道

2、输入阻抗：≥1000MΩ

3、噪声水平：≤0.5uV

4、共模抑制比：≥120dB

★5、采样率：≥100KHz/通道

★6、AD：≥24Bit

（二）电刺激器

1、电刺激器接口：2个

2、刺激类型：恒流

3、刺激强度：0-100mA

4、输出极性：正相、负相、交替、双相

（三）听觉刺激器

1、刺激器输出：标准声学耳机

2、数量：1套

3、刺激极性：疏音、密音、交替音

（四）视觉刺激器

1、刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅

2、刺激输出：视觉刺激器

3、刺激视野：全视野、半视野、1/4视野

4、注视点：2种以上，可移动

5、背景色：黑、灰

（五）计算机系统要求

1、计算机主机：不低于酷睿i7，8G内存，硬盘≥1T，光驱刻录

2、 Windows 操作系统

3、键盘、鼠标、≥22寸液晶显示屏

（六）软件功能要求

1、神经电图

1.1运动传导速度测定

1.2感觉传导速度测定

1.3微移定位

1.4 F-波

1.5 H-反射

1.6 重复频率电刺激

1.7 瞬目反射

1.8植物神经电反应

2、肌电图

2.1定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相自动分析。

2.2同心圆针肌电图耗材可实现做单纤维肌电检测。

3、诱发电位

3.1体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感）。

3.2听觉诱发电位（脑干诱发电位、40Hz、客观测听等）。

3.3 视觉诱发电位

3.4事件相关电位（P300）

4、全中文病历管理和中文报告生成系统。

5、中国人正常值数据库。

6、配套全中文软件及全中文报告系统，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软办公软件读取分析。