吞咽神经肌肉刺激仪型号：TitaniumX94

**技术参数：**

1、通道数量：四通道，八个电极，治疗强度可单独调节；

2、★设备包含：TENS经皮神经电刺激、NMES神经肌肉电刺激、微电流、失神经电流

3、电流类型：双相对称方波、双相不对称方波、单相方波、三角波、

4、★输出及调制模式：连续输出，间歇输出、脉宽调制、频率调制、爆发式输出

5、电流强度：0-120mA，步进1mA

6、输出频率：0.3-150Hz，步进1Hz

7、输出脉宽：40-450μs，步进10μs

8、电流上升、下降时间：0-5000ms，步进100ms

9、脉冲持续时间：2-60s，步进1s

10、便携手持式主机，使用交流电电源或者可重复充电电池供电，中文操作界面。

11、★2+2模式，四通道可独立控制并两两输出不同的电流。能同时治疗多个不同病症的患者。

12、治疗处方：≥414个临床处方

13、所有处方均可在治疗时调节频率、脉宽、治疗时间等参数均可进行针对性调节

14、近期使用的≥10个处方可便捷调用，且自动记录上次治疗强度大小，可直接使用

15、★具有处方治疗图示功能，明确电极放置位置，精确治疗且具有示教作用