LED手术无影灯（双灯）技术要求

**一、设备名称：**LED手术无影灯（双灯） 数量：2套

**二、技术参数：**

★1.型式：LED双灯;单个手术灯最大照度：≥160，000 Lux；

2.灯头直径：≥60cm；

3..色温值：可变色温，6级可调色温3500K-5000K之间调节；

4、CRI（演色性）指数：≥95；

★5、光柱深度：≥130cm；

6、亮度调整：灯头控制面板具有≥8级灯光亮度调整功能；同时配有红外线无线遥控器二种方式调整；

7、光斑直径：≥16cm-26cm；

★8、聚焦系统：可直接用消毒把手操作手术灯聚焦范围，减少手术房接触感染；

9、配置有MIS微创手术环境的暗光照明功能，满足微创手术环境照明；

10、使用寿命≥50000小时；

★11、安装场地层高约2.6米，非标准化手术室层高，需承诺所投无影灯可安装到位，不影响无影灯的使用效果。