| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 180万元 |

彩色多普勒超声系统技术参数要求

- 一、用途：主要用于腹部、妇产科、心脏、小器官、肌骨、血管、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，同时具备造影、弹性成像、穿刺诊疗等技术应用

- 二、系统技术规格及概述：

- 2.1 ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器, 屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠

- 2.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸

- ★2.3 探头接口数量：≥4个，全激活、相互通用

- 2.4 连接超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态或者动态超声图像到工作站，不需要外挂手柄

- 2.5 主机操作面板一体化耦合剂加热装置

- 2.6 数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）

- 2.7 全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型和M型任意位置和全角度心功能测量功能

- 2.8 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）

- 2.9 清澈血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，强血流边界显示，减少伪像

- 2.10 具备血管增强技术

- ★2.11 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

- 2.12 全域动态聚焦技术，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

- 2.13 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频

- ★2.14 造影成像功能：

- 1）造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、腔内探头

- 2）具有谐波造影、基波造影模式、高机械指数造影模式

- 3）B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量

- 4）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器

- 2.15 应变式弹性成像

- 1）具备成像质量监控色棒和操作动作曲线

- 2）可支持凸阵、线阵、腔内探头

- 3）具备弹性量化分析功能

- 三、测量/分析

- 3.1 全科测量包，自动生成报告

- 3.2 自动产科测量，要求自动识别测量双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长等胎儿发育评估指标

- 3.3 具有自动NT测量：胎儿NT自动检测和评估

- 3.4 标配血管内中膜自动测量技术

- 3.5 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型

- 四、系统技术参数及要求

- 4.1 二维灰阶模式：

- 1）最大显示深度:≥30cm

- 2）TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

- 3）增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

- 4.2 频谱多普勒模式

- 1）包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 2）最大速度: ≥10m/s（连续多普勒速度: ≥20m/s）

- 3）最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

- 4）取样容积: 1-20mm ,支持所有探头

- 5）偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

- 6）支持频谱自动测量

- 五、探头规格及配置

- ★5.1 探头配置（4把）：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头

- 5.2 配置探头频率：

- 凸阵探头频率: 1.2-6.0MHz；

- 线阵探头频率: 4.0-12.0 MHz；

- 相控阵探头频率：1.5-4.5 MHz

- 腔内探头频率：4.0-11.0MHz