**双头LED无影灯技术参数**

1、双灯头均为叶片式设计

2、无影灯灯头采用 LED 光源，符合DIN1946-4 洁净手术室要求。（提供手术灯 DIN1946-4 认证证书）

3、中置手柄可耐受 134℃，205.8kPa高温高压灭菌；

★4、母灯和子灯最大光照强度≥160,000LUX ；

5、光柱深度≥1200mm；

6、深腔照明率：≥100%；（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检测报告）

7、可根据用户需要增加色温可调功能，色温在3800K-5000K范围内；

★8、母灯和子灯的显色指数（ra）≥95；（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检测报告）

1. 灯泡寿命≥60000 小时,可单个更换，降低维修成本；

★10、无影灯弹簧臂须为进口弹簧臂（提供弹簧臂进口报关单）

11、关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能；

12、配备光斑调节功能，母灯和子灯可调范围为：180～280mm（提供原厂技术文档证明）

13、使用寿命≥50000小时；

★14、安装场地层高约2.6米，非标准化手术室层高，需承诺所投无影灯可安装到位，不影响无影灯的使用效果，保证手术室安装位置复原到位。