### 持续葡萄糖监测系统参数要求：

- ★1.校准方式：无需指尖血校准。

- ★2.监测时长≥14天，有夜间分析、高低血糖提醒功能，多日血糖对比日期可选。

- 3.数据读取：蓝牙实时自动传输，无需扫描。

- 4.实时血糖图谱，有昨日血糖同显功能。

- 5.传感器血糖浓度探测范围：2.2mmol/L~25.0mmol/L。

- 6.采样频次：5分钟，每天288个数据。

- ★7.传感器平均绝对相对误差（MARD值）：≦8.83%。

- ★ 8.产品结构：传感器发射器一体化设计，一次性使用，发射器无需充电。

- 9.传感器植入电极：单根软针5mm。

- 10.传感器的防水等级：IPX8。

- 11.操作简便，无需再次组装发射器，一步植入即可使用。

- 12.佩戴后59分钟即可显示血糖信息，减少医患等待血糖数值时间。

- 13.具有动态葡萄糖评估报告，包含内容：

- 13.1 血糖数据：预估糖化血红蛋白、平均葡萄糖水平MG、葡萄糖标准差、变异系数CV，低血糖风险标图、葡萄糖目标范围时间TIR、TAR、TBR

- 13.2 AGP图谱：含中位线、25-75%、5-95%区间

- 13.3 每日葡萄糖、每日葡萄糖曲线分析

- 13.4 多日对比曲线：探头值数量、血糖上下限和平均值，达标时间百分

- 13.5 血糖波动：LAGE最大血糖波动幅度、MAGE平均血糖波动幅度、MODD日间血糖平均绝对差、SD葡萄糖标准差及CV变异系数等

- 13.6 有可选择日期的多日分时段葡萄糖详情明细表

- 14.具有饮食、运动、用药、用胰岛素、指血、睡眠、身体状况等打卡及补打记录功能，可依据具体内容信息做出相应分析。

- 15.可提供监测系统个人APP，可实现亲友、医生数据共享，远程监护多人共管。

- ★ 16.可提供医生专属APP，可实现一机多患者管理。

- 17.可提供专用查房系统，实现科室动态血糖统一管理。

- 18.可提供门诊系统软件，可实现院内外血糖信息互通功能。