| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外低频综合治疗仪 | 2台 | 12.56 |
| 2 | 肛管直肠压力测定仪 | 1台 | 28.8 |

红外低频综合治疗仪技术参数

一、适用范围：

内痔、直肠炎、肛窦炎引起的下坠、便秘、排便困难、疼痛；肛门狭窄、肛门水肿、肛门瘙痒、肛周湿疹；术后康复；肠道易激综合症；男性病科的前列腺炎、肥大、增生、性功能障碍；妇科炎症等；特别适合于老人、妇女、儿童、高血压、心脏病等不适合或不愿做手术的患者。

- 主要技术要求

- ★1、同时具备三种主要治疗功能：

（1）旋磁直肠内腔治疗探头功能；

（2）红外治疗功能；

（3）药物离子导入功能。

★2、红外治疗灯波谱范围：0.76～5um。

3、脉冲治疗输出波形为方形，脉冲宽度为17ms。

4、脉冲治疗输出幅度：连续可调，幅度范围：1Vp-p-35Vp-p,误差为±20%。

5、旋磁红外治疗头旋磁速度：共7档，连续可调，范围：5000转／分～12000转／分，误差±20%。

★6、旋磁红外治疗头表面温度：35℃-50℃，误差±1℃。

7、安全类型：Ⅰ类  BF型

三、配置要求

1、治疗主机（须配备台车）     1台

2、药物离子导入电极         ≥1套

3、电源线                   1根

4、直肠内腔治疗头           ≥2个

5、专用腹带               ≥2条

6、红外磁疗探头         ≥1个

肛管直肠压力测定仪技术参数

一、适用范围：

适用于分析肛门直肠压力协调关系以便诊断盆底痉挛、新生儿巨结肠以及慢性直肠炎等疾病。

二、技术参数

1.主要技术指标

1.1 通道数：12通道

★1.2测压范围：  -100mmHg－450mmHg

1.3满量程输出：≥450mmHg

1.4压力分辨率：0.1 mmHg

★1.5精确度： 在-100 mmHg－100mmHg范围内为±1.5mmHg，

在100mmHg－450mmHg范围内±1.5%；

1.6频率特性：0.1～2.5Hz

1.7共模抑制比：≥50dB

1.8灌注水阀一键式微机键控，自动开关水阀。

1.9多项参数自定义，个性化操作、自动导航指示 ，充分实现人机对话模式；

1.10精准的系统参数校准,先进的零点平衡再定位功能；

1.11全自动分析压力事件图标，专家自动诊断模式，根据分析数据，给出诊断意见，同时可以进行人工干预；

1.12患者信息数据库式管理，压力数据自动存储，多方位检索，可全部或单个导入、导出；

2.肛门直肠测压临床应用

2.1评估功能性便秘

2.2评估大便失禁

2.3评估先天性巨结肠

2.4药物及生物反馈治疗前后疗效评价

2.5肛门直肠术后功能比较

- 3.肛肠测压软件包

- 3.1测压软件采用高清色谱显示方式，clouse绘图让判读更容易

- 3.2肛肠动力检测项目：直肠静息压、肛管静息压、肛管舒张压、肛管最大收缩压、直肠肛管抑制反射、直肠感觉阈值、直肠最大耐受感觉值、肛管收缩波等多种参数；

4.压力方式生物反馈训练软件包

4.1训练方式采用人机对话方式，界面采用先进的三维动画方式；

4.2训练选择：腹压和肛门括约肌协调训练、独立的腹压训练和括约肌松弛训练方式根据患者情况进行选择；

4.3 生物反馈训练有效与否实时显示。

★5.扩展功能：可支持扩展胃肠电功能用以检测肠蠕动状况从而判断慢传输型功能性便秘。

6.具备三维动态显示系统与消化道动力检测控制系统软件著作权